## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否量化 |  | 备注（证明材料等其他要求） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 主机可以连接成像导管，专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 2 | 认证证书 |  | ★ | 具备NMPA认证,同时具备CE或FDA认证 |  |  |  | 否 |  | 认证材料 |  |  |
| 3 | 主机成像系统 |  | ▲ | 主机光源一体化设计，数字成像处理系统 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 4 | 镜头输出分变率 |  | ▲ | ≥17 lp/mm |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 5 | 镜体像素 |  |  | ≥15万（电子成像像素） |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 6 | 静态图像宽容度标称值 |  | ▲ | ≥90 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 7 | 空间频率标称值 |  | ▲ | 50%≥0.5 C/° 30%≥0.5 C/° |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 8 | 图像调节功能 |  | ▲ | 具备图像显示放大/缩小功能，调节档位≥3档；具备图像冻结/解除冻结模式 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 9 | 图像质量调节功能 |  |  | 至少具备图像自动曝光和自动增益、3D降噪对比调节等图像调节功能 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 10 | 图像色彩处理功能 |  |  | 具备自动色彩还原、边缘增强模式 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 11 | 图像显示边框调节 |  | ▲ | 具备图像显示边框调节功能，可调节模式≥6种模式 |  |  |  | 是 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 12 | 屏幕亮度 |  |  | 屏幕亮度可调节，调节档位≥4档 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 13 | 摄录存储功能 |  |  | 一键图像摄录及存储 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 14 | 成像导管方向调节 |  | ▲ | 通过手柄上的控制旋钮可调节导管前端≥4个方向；控制旋钮≥2个 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 15 | 成像导管锁定模式 |  | ▲ | 拨杆式转向锁结构，支持全开模式、半锁模式、锁定模式 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 16 | 配套成像导管 |  | ▲ | ≥8种规格配套使用的一次性成像导管 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 17 | 成像导管长度 |  | ▲ | 至少具备有效长度2200mm和400mm两种规格可选 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 17 | 成像导管外径 |  | ▲ | 可选规格 1、插入部外径≤3.0mm，工作通道≥1.2mm 2、插入部外径≤3.7mm，工作通道≥2.0mm |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 18 | 成像导管设计 |  | ▲ | 具备外覆金属支架，防止镜子断裂和嵌顿造成损伤 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 19 | 取样钳闭合直径 |  |  | 至少具备闭合直径≤1.6mm和≤1.1mm两种规格取样钳 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 20 | 取石网篮 |  |  | 工作长度≥1100mm；插入部直径≤1.6mm；网篮开幅规格≥3种 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 21 | 光源 |  |  | 采用光纤照明放式 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 22 | 光源显色指数 |  | ▲ | 显色指数Ra≥94 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 23 | 配置要求 |  | ★ | 成像控制器主机1台 液晶显示器1台 台车1个 一次性成像导管≥10套 取石网篮≥5套 取样钳≥5套 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书、技术白皮书 |  |  |
| 24 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |  |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，报价供应商技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 封闭耗材(试剂)用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 成像控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材 (试剂)描 述 |  | 耗材(试剂)与设备为同一品牌或耗材(试剂)为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 耗材(开展项目)名称 |  |  | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价 (万元) |  | 备注 |  |
| 1 |  | 一次性胰胆成像导管 |  |  | 导管规格型号2种以上规格型号 | 400 | 套 |  | 360 |  |  |  |
| 2 |  | 一次性使用内镜下取石网篮 |  |  | 网篮规格型号2种以上规格型号 | 200 | 根 |  | 60 |  |  |  |
| 3 |  | 一次性无菌胰胆组织取样钳 |  |  | 取样钳规格型号2种以上规格型号 | 100 | 根 |  | 30 |  |  |  |

说明：

1.报价供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中全部耗材（开展项目）逐一报价，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“封闭耗材（试剂）描述”要求，并提供相关证明材料，不能提供或不符合要求的视为无效报价；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效报价；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效报价；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也须一同报价；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.封闭耗材（试剂）报价表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认；

封闭耗材（试剂）报价表及其他要求详见“第八章 文件组成及专用附件格式”。