## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于完成术中经胆囊管，胆管探查，明确肝内外胆道病变情况，并可以在内镜下进行取石，碎石，活检等治疗 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | CFDA认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 成像系统 影像处理系统 | ★ | 便携式医用内窥镜图像处理器 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 成像系统 胰胆成像导管 | ▲ | 可适配15F 像素≥16万，8.5F或7.5F 像素≥60万规格胆道内窥镜导管 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 成像系统 图像显示放大/缩小功能 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 成像系统 图像冻结/解除冻结模式 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 成像系统 图像显示边框调节模式 |  | 具备，可调节≥3种模式 | 否 |  |
| 8 | 成像系统 白平衡调节功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 9 | 成像系统 输出光源 |  | ≥2个LED光源 | 否 |  |
| 10 | 成像系统 光亮强度 |  | 0-100%无级调节 | 否 |  |
| 11 | 成像系统 存储 |  | 具备数据存储和导出功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 成像系统 输出 |  | 支持DVI和SDI模式 | 否 |  |
| 13 | 医用显示器 屏幕尺寸及规格 |  | ≥13英寸 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 导管参数需求 导管前端方向调节 | ▲ | ≥2向 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 导管参数需求 导管结构 |  | 整段金属蛇骨结构 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 导管参数需求 手柄旋钮 |  | 具备，旋钮带锁定功能 | 否 |  |
| 17 | 导管参数需求 一体式吸引控制阀 |  | 具备 | 否 |  |
| 18 | 导管参数需求 视野角度 |  | ≥110° | 否 |  |
| 19 | 导管参数需求 视向角 |  | 0°(直视) | 否 |  |
| 20 | 导管参数需求 独立注水通道 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 21 | 导管参数需求 独立器械通道 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 23 | 配置要求 | ★ | 成像控制器一套（便携式医用内窥镜图像处理器） | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| ▲标识的指标负偏离≥3项，报价供应商技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，报价供应商技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |

|  | 封闭耗材(试剂)用量测算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 成像控制器 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材 (试剂)描 述 | 耗材(试剂)与设备为同一品牌或耗材(试剂)为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材(开展项目)名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价 (万元) | 备注 |
| 1 | 一次性胆道镜 | 长度：380mm或400mm或420mm | 100 | 套 | 80 |  |
| 2 | 一次性超细胆道镜 | 长度：500mm或600mm或420mm | 60 | 套 | 55 |  |

说明：

1.报价供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中全部耗材（开展项目）逐一报价，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“封闭耗材（试剂）描述”要求，并提供相关证明材料，不能提供或不符合要求的视为无效报价；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效报价；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效报价；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也须一同报价；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.封闭耗材（试剂）报价表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认；

封闭耗材（试剂）报价表及其他要求详见“第八章 文件组成及专用附件格式”。