|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | **2024-JQ06-W3672** | | **项目名称** | | **外科电动支撑臂** | **最高限价**  **（万元）** | **49** |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | | 需求具体内容 | | | 备注（证明材料等其他要求） | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | 企业承诺 | |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | 原厂授权 （企业承诺） | |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | 企业承诺 | |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | 企业承诺 | |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 企业承诺 | |
| 9 | 知识产权和保密要求 | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 企业承诺 | |
| 10 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 企业承诺 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于临床开展外科微创手术，解决术中内窥镜及外视镜固定，器械牵拉及各种需求的设备夹持固定 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证资料 |
| 3 | 控制方式 | ★ | 由步进电机控制支撑臂 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 锁紧方式 | ▲ | 支撑臂为被动式锁紧，电源未接通时为锁紧状态，防止夹持器上的器械下坠 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 前端夹持构件 |  | 配置0°和90°两个夹持硬管内窥镜摄像头构件；兼容所有规格内镜，一键安装内镜 | 否 |  |
| 6 | 夹持构件功能 |  | 可进行长度调节，有锁定保护功能，并可进行拆卸消毒 | 否 |  |
| 7 | 臂展 | ▲ | ≥900mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 关节1活动范围 | ▲ | ≥360° | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 关节2活动范围 |  | ≥（-135～135）° | 否 |  |
| 10 | 关节3活动范围 |  | ≥（-30～30）° | 否 |  |
| 11 | 球杆末端配重范围 | ▲ | 解锁状态下配重范围≥（0.5±0.2）kg | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 电气安全 |  | 应符合GB 9706.1-2007的规定 | 否 |  |
| 13 | 电磁兼容 |  | 应符合YY 0505-2012的规定 | 否 |  |
| 14 | 配置要求 （单台套） | ★ | 外科电动支撑臂1套 夹持构件2个 无菌套≥5个 | 否 | 企业承诺 |
| **说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。**  **2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。**  **3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺**  **的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可）。** | | | | | |