|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | **2024-JQ06-W3673** | | **项目名称** | | **客观听觉测试平台** | **最高限价**  **（万元）** | **30** |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | | 需求具体内容 | | | 备注（证明材料等其他要求） | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | 企业承诺 | |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | 原厂授权 （企业承诺） | |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | 企业承诺 | |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | 企业承诺 | |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 企业承诺 | |
| 9 | 知识产权和保密要求 | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 企业承诺 | |
| 10 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 企业承诺 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于门诊耳科患者听觉通路的听力检查，实现听力损失早发现、早诊断和早干预 | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 操作方式 |  | 主机彩色触摸屏或电脑软件操作，中文等多语言操作软件 | 否 |  |
| 4 | 主机内存 |  | ≥1000个测试结果 | 否 |  |
| 5 | 校准方式 |  | 耳道容积校准 | 否 |  |
| 7 | 鼓室图探测音频率 | ▲ | 226 Hz、678 Hz、800 Hz 和 1000 Hz，多频鼓室图，3D 鼓室图 | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 8 | 鼓室图压力范围 |  | ≥(-600～+400)daPa；步距：50 daPa；压力精度：≤±10% 或 10 daPa；可手动调节步距至1daPa; | 否 |  |
| 9 | 声反射模块自动声发射强度 |  | （70-100）dB,调节步长≤5dB；精度≤0.001ml | 否 |  |
| 10 | 耳声发射采样率 |  | ≥48Hz | 否 |  |
| 11 | 耳声发射测试频率 |  | ≥(1-8）kHz | 否 |  |
| 12 | 耳声发射刺激强度 | ▲ | 筛查及诊断模式≥(30-65)dB SPL,阈值(15-65)dB SPL,步长≤5dB | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 13 | 儿童行为测听刺激频率 |  | ≥(250-8000)Hz | 否 |  |
| 14 | 儿童行为测听刺激强度 | ▲ | 筛查（20-60)dB HL,诊断(-10～80)dB HL，≥6档可调 | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 15 | 儿童行为测听刺激声类型 |  | 纯音、啭音 | 否 |  |
| 16 | 儿童行为测听动画模式 |  | ≥5 种儿童卡通动画模式 | 否 |  |
| 17 | 配置要求 | ★ | 1.包括主机1台 2.探头1套 3.塑料耳塞1套 4.探头清理工具1副 5.耳塞盒组件1副 6.专用设备软件1套 7.便携包1个 8.信息处理系统含打印输出设备1套 | 否 | 企业承诺 |
| **说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。**  **2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。**  **3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺**  **的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可）。** | | | | | |