|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | **2024-JQ06-W3674** | | **项目名称** | | **手术用头架** | **最高限价**  **（万元）** | **24** |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | | 需求具体内容 | | | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 企业承诺 |
| 9 | 知识产权和保密要求 | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 企业承诺 |
| 10 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 企业承诺 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于外科手术时固定头部 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证，同时具备FDA认证 | 否 | 认证材料 |
| 2 | 体位固定方式 |  | 三钉固定，三钉成等腰三角形分布 | 否 |  |
| 3 | 工作深度 | ★ | 头夹的垂直工作深度≥155mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 导航接口和导轨 | ▲ | 头夹两侧分别内置星形快速导航连接口和快速导轨，导轨长度≥110mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 头夹消毒方式 | ★ | 可高温高压消毒 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 压力范围 |  | 三钉都具有独立的压力显示（范围：0-80磅和0-360N），且三钉可分别调整压力 | 否 |  |
| 7 | 头夹工作宽度 |  | 头夹工作宽度可调节范围≥130mm | 否 |  |
| 8 | 头夹锁定装置 |  | 具备锁定装置，外有开关标识，在解锁状态下摇臂可360度旋转调节，在锁定状态下确保摇臂无法转动 | 否 |  |
| 9 | 万向轴 |  | 水平与垂直角度分别可360°旋转调节 | 否 |  |
| 10 | 手术床边轨转接器 |  | 配备手术床边轨转接器，满足各品牌手术床均可安装头架 | 否 |  |
| 11 | 底座 |  | 具备隔离层，与手术床绝缘 | 否 |  |
| 12 | 底座宽度调节 |  | 底座宽度调节范围≥240mm | 否 |  |
| 13 | 头钉 | ★ | 头钉通过二类及以上医疗器械注册认证 | 否 | 提供注册证文件证明 |
| 14 | 头钉消毒方式 | ★ | 可重复消毒使用 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 配置要求 （单台套） | ★ | 头夹1个、万向轴1个、底座1个、儿童可复消头钉2套（6个）、成人可复消头钉2套（6个）、马蹄形头托1个 | 否 | 企业承诺 |
| **说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。**  **2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。**  **3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺**  **的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可）。** | | | | | |