|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | **2024-JQ06-W3675** | | **项目名称** | | **二氧化碳激光治疗仪** | **最高限价**  **（万元）** | **49** |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | | 需求具体内容 | | | 备注（证明材料等其他要求） | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | 企业承诺 | |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | 原厂授权 （企业承诺） | |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | 企业承诺 | |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | 企业承诺 | |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 企业承诺 | |
| 9 | 知识产权和保密要求 | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 企业承诺 | |
| 10 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 企业承诺 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于微创治疗（接触式）咽喉部及耳部病变以及组织的切割、凝固、汽化与打孔， | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 光纤总长度 |  | ≥200cm | 否 |  |
| 4 | 激光波长 | ★ | 10.6μm±10% | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 5 | 纤芯内径 | ▲ | 0.5mm允差为±10% | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 6 | 光纤传输效率 | ▲ | 光纤平直放置时,对应波长在10.6μm范围的，其最低传输效率η≥60% | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 7 | 光纤传输效率不稳定度 |  | ≤±10% | 否 |  |
| 8 | 光纤传输效率复现性 |  | ≤±10% | 否 |  |
| 9 | 消毒灭菌后的光纤传输效率 |  | ≥消毒灭菌前的90% | 否 |  |
| 10 | 光纤抗拉强度 |  | 光纤传输体与连接头接合处、光纤传输体与外接治疗头接合处的抗拉强度≤1kg | 否 |  |
| 11 | 光纤最小弯曲工作半径 |  | ≥30cm | 否 |  |
| 12 | 输出功率 | ▲ | 连续输出（1～30）W，调制脉冲输出（1～15）W，短脉冲输出（1～10）W | 否 | 产品彩页，说明书或技术白皮书 |
| 13 | 输出方式 |  | ≥4 | 否 |  |
| 14 | 治疗手具 |  | ≥2 | 否 |  |
| 15 | 脉宽 |  | ≥0.1ms | 否 |  |
| 16 | 冷却系统 |  | 封闭内循环水冷 | 否 |  |
| 17 | 配置要求 （单台套） | ★ | 1 激光主机1 2 导光臂1 3 激光防护眼镜1 4 f=50mm治疗手具1，f=100mm治疗手具1 5 脚踏开关1 6 光纤耦合器套件1 7 空气过滤器1 8 光纤3根 9 光纤切割组件和光纤剥脱组件1 10光纤手具3 | 否 | 企业承诺 |
| **说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。**  **2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。**  **3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺**  **的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可）。** | | | | | |