## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3209 |  | 项目名称 | 术中神经刺激记录仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注：投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写商务条款响应偏离表，并按照备注要求提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3209 |  | 项目名称 | 术中神经刺激记录仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 在手术中用于神经刺激和记录 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 2 |  | 资质认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 资质认证1 |  | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 |  | 资质认证2 |  | ▲ | 具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 证书，须提供原文及中文翻译件 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 屏幕 |  |  | ≥7英寸中文显示屏,所有信号和参数在同一屏幕上显示 |  |  | 否 |  |
| 3.2 |  | 通道数 |  |  | ≥8通道 |  |  | 是 |  |
| 3.3 |  | 刺激电流及控制 |  | ▲ | 双独立刺激器，刺激电流≥（0.01，25）mA，步进0.01mA |  |  | 是 | 彩页或白皮书 |
| 3.4 |  | 控制键设置 |  |  | 音量控制及电流调节旋转控制 |  |  | 否 |  |
| 3.5 |  | 阻抗测量 |  |  | 自动检测，实时测量阻抗值 |  |  | 否 |  |
| 3.6 |  | 失真信号过滤 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.7 |  | 视频端口 |  |  | VGA接口，支持外接显示屏 |  |  | 否 |  |
| 3.8 |  | 声频端口 |  |  | EMG音调信号支持不同的音调和声音提示，面神经监测中可通过不同声音辨别不同神经分支 |  |  | 否 |  |
| 3.9 |  | USB输出 |  |  | 配备USB接口，可连接移动硬盘和U盘，方便快捷保存数据 |  |  | 否 |  |
| 3.10 |  | 数据库 |  |  | 内置患者数据库，可存储≥1000例患者神经信号数据 |  |  | 是 |  |
| 3.11 |  | 自检功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.12 |  | 设备不良事件情况 |  |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 数量 |  | ★ | 1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，外置屏蔽器1台，EMG记录盒1个，连接线1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 |  | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

说明：

1.★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

2.无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可；

3.《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准。