## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2024-JQ06-W3696 |  |  | 项目名称 | 全自动分析设备 | 最高限价（万元） | 40（1项）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 全自动生化免疫分析流水线，可用于检测生化项目及免疫项目，包括：甲状腺功能、性激素、心脏标志物、肿瘤标志物等项目； 全自动特种蛋白分析仪，可检测临床蛋白常规项目免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4、C反应蛋白、抗链O、类风湿 |  |  |  | 否 | 注册证、产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料
3 | 全自动生化免疫分析流水线生化分析速度 |  |  | 在线单模块测试速度：≥1600测试/小时 综合测试速度：≥3200测试/小时 |  |  |  | 是
4 | 全自动生化免疫分析流水线免疫分析速度 |  |  | 在线单模块测试速度≥420测试/小时 综合测试速度：≥840测试/小时 |  |  |  | 是 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
5 | 全自动生化免疫分析流水线生化分析微量技术 |  |  | 生化模块具备自动样品预稀释功能，可达到1:5稀释 |  |  |  | 否
6 | 全自动生化免疫分析流水线免疫最快首个结果时间 |  | ▲ | ≤11分钟 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
7 | 全自动生化免疫分析流水线同时可测免疫项目 |  | ▲ | 包括甲状腺功能、心肌标志物、性激素、肿瘤标志物（须包含血清学HER-2Neu蛋白检测项目） |  |  |  | 否 | 注册证
8 | 全自动生化免疫分析流水线免疫检测项目 |  | ▲ | 与仪器同品牌的原厂配套试剂可同时检测：B型心钠素测定（BNP）、N末端B型钠尿肽前体（NT-ProBNP），雄烯二酮项目 |  |  |  | 否 | 注册证
9 | 全自动生化免疫分析流水线分析模块单独具备质控品校准品管理系统 |  | ▲ | ≥55个独立存储位置。 质控品和校准品可在机冷藏保存，可定时进行质控和校准 |  |  |  | 是 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
10 | 全自动生化免疫分析流水线流水线可拓展项目 |  | ▲ | 包含样本进出样系统、全自动免疫分析模块、全自动生化分析模块、全自动蛋白分析模块可连接成流水线 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告 | 22.4
11 | 全自动生化免疫分析流水线样本进出样处理能力 |  |  | ≥700管/小时，在同一位置管理进出样样本，各种规格的样本管可以同时上样 |  |  |  | 否 |  | 25.4
12 | 全自动生化免疫分析流水线自动开盖模块 |  |  | ≥700管/小时，螺旋开盖 |  |  |  | 否
13 | 全自动生化免疫分析流水线在线离心模块 |  |  | 单台离心机每次可容纳≥80个样本，处理能力在10分钟离心时间下≥300个样本/小时。 |  |  |  | 是
14 | 全自动特种蛋白分析仪检测原理 |  | ★ | 散射比浊法 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
15 | 全自动特种蛋白分析仪检测样本 |  |  | 包括血清、血浆、尿液和脑脊液 |  |  |  | 否
16 | 全自动特种蛋白分析仪检测速度 |  | ▲ | ≥220测试/小时 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
17 | 全自动特种蛋白分析仪检测项目 |  | ▲ | ≥60项；包含项目：免疫球蛋白A、G、M、补体C3、补体C4、游离轻链κ、游离轻链λ、可溶性转铁蛋白受体sTfR等 |  |  |  | 否 | 注册证
18 | 全自动特种蛋白分析仪特殊项目 |  | ▲ | 可开展项目需包含免疫球蛋白亚型IgG1、IgG2、IgG3、IgG4四项、纤维连接蛋白、抗脱氧核糖核酸酶β测定 |  |  |  | 否 | 注册证
19 | 全自动特种蛋白分析仪比色杯 |  | ▲ | ≥60个可反复清洗的比色杯 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书、技术白皮书或检测机构出具的检验报告
20 | 全自动特种蛋白分析仪样品稀释 |  |  | 稀释范围（1:1-1:40000） |  |  |  | 否
21 | 全自动特种蛋白分析仪稀释杯 |  |  | ≥250个 |  |  |  | 否
22 | 配置要求 |  | ★ | 全自动生化分析模块2个、全自动免疫分析模块2个、样本管理系统1套、离心模块1个； 全自动特种蛋白分析仪主机及配套软件1套。 |  |  |  | 否 | 供应商承诺
23 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 供应商承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  |  | 否 | 供应商承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 供应商承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  |  | 是 | 原厂授权或供应商承诺
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  |  | 否 | 供应商承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  |  | 否 | 供应商承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 | 供应商承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”得0分。 ▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥4项，“参数指标正负偏离情况”得0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动分析设备 | 采购计划编号 | 2024-JQ06-W3696
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 免疫球蛋白A测定 | 1000 | 人份/套 | 0.6 | 全自动特种蛋白分析仪
2 | 免疫球蛋白G测定 | 1000 | 人份/套 | 0.6 | 全自动特种蛋白分析仪
3 | 免疫球蛋白M测定 | 1000 | 人份/套 | 0.6 | 全自动特种蛋白分析仪
4 | 补体C3测定 | 1000 | 人份/套 | 0.6 | 全自动特种蛋白分析仪
5 | 补体C4测定 | 1000 | 人份/套 | 0.6 | 全自动特种蛋白分析仪
6 | C反应蛋白 | 1000 | 人份/套 | 0.6 | 全自动特种蛋白分析仪
7 | 类风湿因子测定 | 1000 | 人份/套 | 0.6 | 全自动特种蛋白分析仪
8 | 高敏肌钙蛋白I | 3000 | 人份/套 | 15 | 全自动生化免疫分析仪流水线
9 | 肌酸激酶MB同功酶 | 3000 | 人份/套 | 11 | 全自动生化免疫分析仪流水线
10 | 肌红蛋白 | 3000 | 人份/套 | 11 | 全自动生化免疫分析仪流水线
11 | N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP) | 3000 | 人份/套 | 38 | 全自动生化免疫分析仪流水线
12 | C肽 | 3000 | 人份/套 | 6 | 全自动生化免疫分析仪流水线
13 | 胰岛素 | 3000 | 人份/套 | 6 | 全自动生化免疫分析仪流水线
14 | 肌酐 | 5000 | 人份/套 | 1.5 | 全自动生化免疫分析仪流水线
15 | 尿素氮 | 5000 | 人份/套 | 1 | 全自动生化免疫分析仪流水线
16 | 尿酸 | 5000 | 人份/套 | 0.5 | 全自动生化免疫分析仪流水线
17 | 葡萄糖 | 5000 | 人份/套 | 0.5 | 全自动生化免疫分析仪流水线
18 | 钙 | 5000 | 人份/套 | 0.5 | 全自动生化免疫分析仪流水线
19 | 镁 | 5000 | 人份/套 | 0.5 | 全自动生化免疫分析仪流水线
20 | 无机磷 | 5000 | 人份/套 | 0.5 | 全自动生化免疫分析仪流水线
注：预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关。