采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：解放军总医院第七医学中心（业务部门盖章） | | | | | | | | | |
| 采购计划 编号 | | 2023-07HC-232 | | | 项目名称 | 白色念珠菌检测试剂盒（免疫荧光法） | 最高限价（万元） | / | |
| 需求部门 | | 病理科 | | | 联系人 | 朱红艳 | 联系方式 | 13601128774 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于检测生殖道样本中的白色念珠菌 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 2 | 产品资格 | | ★ | 具有医疗器械注册证或医疗器械备案信息（凭证），有三类证者优先 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 3 | 企业资格 | | ★ | 具有合法取得的营业执照、医疗器械生产或经营许可证 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 4 | 检测方法 | | ▲ | 直接免疫荧光法 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 5 | 灵敏度 | | ▲ | ≥90% | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 6 | 特异性 | | ▲ | ≥95% | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 7 | 适用平台 | | ▲ | 荧光显微镜 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 8 | 检测时间 | | ▲ | 单样本检测时长≤1小时 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 9 | 有效期 | | ▲ | ≥12个月 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 10 | 储存条件 | | ▲ | 2～8℃避光保存 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 11 | 交叉反应 | | ▲ | 与奈瑟氏淋球菌、沙眼衣原体、解脲支原体无交叉反应。 | | | | 否 | 提供证明  材料 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后，交付时间地点由甲方指定 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | |  | 验收完成后三个月后付100% | | | | 否 |  |
| 3 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 运输温度不高于室温，运输时间不超过一周。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 | | ★ | 免费提供技术支持、产品使用培训，售后问题24小时内响应，产品发生质量问题或破损问题免费包换 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 备品备件要求 | | ★ | 需配备采样管、采样拭子、实验流程所需一次性耗材及阳性质控品 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | |
| 1 | 采购方式 | | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | | |
| 2 | 评审方法 | | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 签字栏 | | | | | | | | | |
| 需求拟定人员 | | | （由需求拟定经办人员签字） | | | | | | |
| 需求部门 | | | （由需求部门领导签字） | | | | | | |
| 技术部门 | | | （由技术部门领导签字） | | | | | | |
| 注：1.采购单位编制采购需求时填写此表；  2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，  有连续区间的按照区间划分等次；  3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：  “★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，  评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；  5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行；  6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题；  7.经济要求不接受企业负偏离；  8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。 | | | | | | | | | |