## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1214 |  | 项目名称 | 旋磨介入治疗仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保) |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，如资料（操作手册、维修手册等） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注：投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写商务条款响应偏离表，并按照备注要求提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1214 |  | 项目名称 | 旋磨介入治疗仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 50 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 冠状动脉钙化病变适用的冠状动脉内膜高速旋磨术 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 旋磨转速 |  |  | 0-200,000转/分 |  |  | 否 |  |
| 3.2 |  | 高低速切换 |  | ▲ | 具有低速和高速两种速度的转换键 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.3 |  | 转速失常报警 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.4 |  | 转速失常防护措施 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.5 |  | 转速显示 |  |  | 实时显示转速 |  |  | 否 |  |
| 3.6 |  | 高低速指示灯 |  |  | 开关实现高低速切换，且有指示灯显示 |  |  | 否 |  |
| 3.7 |  | 系统连接 |  |  | 带有与气瓶连接的管路和控制阀门 |  |  | 否 |  |
| 3.8 |  | 时间记录 |  |  | 具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置 |  |  | 否 |  |
| 3.9 |  | 磨头 |  | ▲ | 旋磨磨头采用黄铜材质，表面有镍涂层，远段覆盖微钻石 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.10 |  | 动力 |  |  | 采用压缩空气或氮气为动力 |  |  | 否 |  |
| 3.11 |  | 磨头尺寸 |  | ▲ | 旋磨磨头尺寸≥8种规格可选 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 4 |  | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，压缩空气软管1套，脚踏开关1个，设备存放架1个，旋磨磨头≥3个（可根据用户需求选择） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 6 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

说明：

1.★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

2.无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可；

3.《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准。

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目编号 | 2024-JQ06-W1214 |  | 项目名称 | 旋磨介入治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 旋磨导管 |  | 100 | 个 | 126.9 |  |

说明：

1.投标（报价）供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中全部耗材（开展项目）逐一报价，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“封闭耗材（试剂）描述”要求，并提供相关证明材料，不能提供或不符合要求的视为无效投标（报价）；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效投标（报价）；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效投标（报价）；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也须一同报价；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.耗材清单及价格构成表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认；

耗材清单及价格构成表及其他要求详见“第八章 专用附件格式”文件组成。