### 商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权 或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-W3004 | | 项目名称 | 舱内呼吸机 | 最高限价 （万元） | 24 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于在高压氧舱内对成人和儿童进行通气辅助及呼吸支持 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 呼吸机类型 | | ★ | 气动电控 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 3 | 进舱电压 | | ★ | 进舱电压≤24V | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 显示屏 | |  | ≤5.6英寸彩色液晶屏 | | | 否 |  |
| 5 | 图形显示波形 | |  | 压力-时间，流速-时间，容量-时间 | | | 否 |  |
| 7 | 呼吸模式 | |  | A/C，SIMV，SPONT，SIGH | | | 否 |  |
| 8 | 潮气量 | |  | 0.50～2000 mL | | | 否 |  |
| 9 | 呼吸频率 | |  | （4～80）bpm ；SIMV 呼吸频率：（1～40）bpm | | | 否 |  |
| 10 | 吸呼比 | |  | 3:1～1:5，SIMV模式的吸气时间：0.2～10s | | | 否 |  |
| 11 | 压力触发设置范围 | |  | -20 cmH2O～0 cmH2O（PEEP以下），流速触发设置范围：（1～20）L/min | | | 否 |  |
| 12 | PEEP | | ▲ | 0,5,10,15,20 cmH2O（废氧排到舱外） | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 氧浓度可调范围 | |  | 40%～100% | | | 否 |  |
| 14 | 电池续航 | | ▲ | 可连续使用≥12小时 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 报警及安全指标 | | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 呼吸机固定 | | ▲ | 配备舱内可移动轨道固定架（保障呼吸机可稳定安全移动） | | | 否 | 提供已安装用户图片 |
| 17 | 配置要求 | | ★ | 舱内呼吸机一套（含呼吸机主机1台、压力和流量采样管4根、流量传感器4个、氧气高压管1根、氧传感器连接线1根、氧传感器1个、3L手动皮囊 1个、1M硅胶管4根、呼气阀4个、重复式呼吸管路（15cm）1根、双表减压器1个、舱内可移动轨道固定架1套等其他附件） | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注： | 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | |