## 玻片包埋盒
采购需求表（物资类）
项目编号 | / |  | 项目名称 | 自动玻片打号机 | 最高限价（万元） | 22
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 可实现病理玻片自动化打印 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或相关技术文件
2 | 资质认证 | ▲ | 具有CE认证 |  |  | 否 | 认证证书
3 | 打码原理 | ★ | 非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或相关技术文件
| 标刻分辨率 |  | ≥2500dpi |  |  | 否
5 | 打印效果 |  | 字迹表面光洁度可达到微米级别 |  |  | 否
6 | 激光器 | ▲ | ≤2W冷光源激光器 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或第三方检测报告
7 | 上料装置 | ★ | 弹匣式上料装置，上料≥100张/盒 |  |  | 否 | 说明书或彩页或实物照片
8 | 推料装置 |  | 推料回程推板与载玻片不接触 |  |  | 否
9 | 收集装置 | ★ | 不锈钢材质可抽拔出料收集盒 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或相关技术文件
10 | 收集托盘 | ★ | 具备一次成型的ABS材料的托盘，≥22个唯一坐标，支持与智能病理标本管理系统兼容 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或相关技术文件
11 | 观察窗 |  | 具有半透明拆卸式观察窗 |  |  | 否
12 | 打码速度 | ▲ | ≤3秒/玻片 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或第三方检测报告
13 | 玻片兼容 |  | 可打印含激光粉和不含激光粉漆面玻片、以及免疫组化玻片，且漆面不打透 |  |  | 否
14 | 净化系统 | ▲ | 具备，支持去除异味和过滤灰尘 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或相关技术文件
15 | 系统软件 | ★ | 全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容 |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或相关技术文件
16 | 标刻内容 |  | 支持标刻中英文字、字母、符号、图形及二维码（可根据需求自定义设置） |  |  | 否
18 | 售后服务平台 | ▲ | 支持扫码连接售后服务平台（非微信平台），支持随时向厂家提交售后服务需求、查看服务进度、服务评价及浏览产品知识库 |  |  | 否 | 服务平台界面截图
18 | 配置需求 | ★ | 包含主机（上料装置≥2个；收集装置≥2个；收集托盘≥1个）及配套软件1套；电脑工作站（八核处理器 ≥i7；内存≥32G；硬盘≥4T；64位系统；4K液晶显示屏≥27寸）1套 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺