| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3595 |  |  | 项目名称 | 消毒供应信息系统智能化升级 | 最高限价 （万元） | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 1.提供一套消毒供应信息系统及配套硬件； 2.消毒供应信息系统包含基础登录模块、视频信息监测模块等； 3.20台智能操作终端、10个手持PDA、5个无线扫描器、500个器械包识别物、1台工作间监控大屏、1台触摸式信息监测大屏、1套监控系统、1台无菌物品智能发放柜； 4.消毒供应信息系统及配套硬件均为国产品牌。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 基础模块1 |  | ▲ | 提供人员工号登录，工卡扫描，人脸识别等登录方式。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 基础模块2 |  | ▲ | 提供科室、人员、器械包等基础信息管理功能，包含信息增加、删除、查询及变更。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 4 | 基础模块3 |  | ▲ | 1.提供回收、内镜检查、配包、打包和发放操作等流程节点进行自动录像并自动关联到器械包或回收单的功能； - 2.信息监测大屏可切换查看回收、配包、打包、灭菌、发放的数据展示，实时刷新显示工作统计数据。 |  |  |  | 企业承诺 (提供视频佐证) |
| 5 | 基础模块4 |  | ▲ | - 1.工作间监控大屏屏实现视频监控画面接入； |  |  |  | 企业承诺 |
| 6 | 去污区管理模块 |  |  | - 1.提供科室还包操作功能，全程录制视频并且对器械进行拍照记录与器械包进行绑定； - 2.提供低温内镜回收操作的检查功能，提供添加备注功能； - 3.提供记录回收操作器械包内物品信息功能； - 4.提供通过PDA设备离线模式进行回收操作记录，恢复网络后进行同步数据功能进行上传的功能。 |  |  |  |  |
| 7 | 检查包装区管理模块 |  |  | - 1.提供器械包信息登记功能； - 2.提供对器械清点，检查器械，配置器械包，包装器械等操作时的全程录制视频并且对器械及器械包进行拍照和识别记录的功能； - 3.提供对器械包进行称重核查操作功能，提供智能识别指示卡功能，配包界面展示包内器械容物以及配包图片； - 4.提供配包完成后打印标签功能，打印标签包含二维码和一维码。 |  |  |  |  |
| 8 | 灭菌区工作区管理模块 |  |  |  | - 1.对于高温和低温下灭菌器状态进行显示，以及当前锅号以及锅次； - 2.提供出锅灭菌审核记录操作。 |  |  |  |
| 9 | 无菌存放区管理模块 |  |  |  | 1.提供PC端发放器械包以及PDA离线模式发放器械包、召回器械包、借包的记录功能；全程录制视频并且支持对有破损的器械包进行拍照记录与器械包进行绑定； 2.提供对器械包灭菌状态,临近效期和已过期物品的检查提醒的功能及审核，未灭菌器械包器械包会标红提示并且无法正常发放。 |  |  |  |
| 10 | 信息追溯模块 |  |  |  | - 1.可通过扫描二维码和一维码，查询器械包生命周期的流转信息，包括回收、清洗、配包、灭菌、发放操作的时间和对应人员，以及灭菌器锅次、锅号； 2.提供通过锅号、锅次查询整锅次器械包的当前状态并包括存放位置的功能。 |  |  |  |
| 11 | 数据统计模块 |  |  |  | 1.提供所有回收数据的查询和统计功能，可对存在丢失器械的情况进行统计； 2.提供所有配包数据的查询和统计的功能，可实现器械包外标签与灭菌数据的关联，可精确到锅号、锅次； 3.提供工作量数据统计功能,支持按使用科室的工作量、个人工作量及按器械包的种类等进行工作量统计； 4.提供各区工作量统计功能，以及清洗机、灭菌区当天运转次数，并对当天包包以及灭菌数量等统计。 |  |  |  |
| 12 | 科室信息化管理 |  |  |  | 包括管理规范、人员排班、绩效管理、知识库和培训考试功能、权限管理等。 |  |  |  |
| 13 | 其他功能 |  |  |  | 提供留言板功能，对于未读信息进行标记提示。 |  |  |  |
| 14 | 智能操作终端 |  |  |  | 1.一体式设备； 2.内存≥ 8G； 3.硬盘≥ 256GB，固态硬盘； 4.CPU 核数≥6，主频≥3.0GHz； 5.电容式触摸屏,屏幕尺寸≥21英寸； 6.预装正版操作系统，支持WINDOWS 7,国产麒麟等操作系统； 7.外置摄像头：像素≥800像素；USB接口；可按指定位置安装并通过USB线连接至电脑。 |  |  |  |
| 15 | 手持PDA |  |  |  | 1.预装操作系统不能低于安卓8.0，最高不能超过安卓14.0，并安装采购单位系统管控软件； 2.CPU≥1.8GHz、内存≥4GB、存储≥64GB； 3.电容触摸显示屏，屏幕尺寸≥5英寸； 4.支持一维、二维码扫描识别； 5.防水、防尘≥IP67； 6.带底座或数据线，只允许接入采购单位指定网络； 7.摄像头≥800万像素。 |  |  |  |
| 16 | 无线扫描器 |  |  |  | 1.支持一维、二维码扫描识别； 2.带可充电底座。 |  |  |  |
| 17 | 器械包识别物 |  |  |  | 1.支持安装于金属器械网篮； 2.耐高温≥134℃，高温灭菌后外观和性能不变，无破损、无泛黄； 3.支持低温灭菌（过氧化氢等离子、环氧乙烷灭菌等），灭菌后外观和性能不变，无破损、无泛黄； 4.防护等级：IP69K，带防爆认证； 5.防摔高度≥1 m； 6.抗压能力≥180 psi。 |  |  |  |
| 18 | 工作间监控大屏 |  |  |  | 1.分辨率≥3840*2160； 2.尺寸≥43英寸； 3.壁挂式屏幕，输入口（支持HDMI和DP口）。 |  |  |  |
| 18 | 触摸式信息监测大屏 |  |  |  | - 分辨率≥1920*1080 - 尺寸≥65英寸； - 壁挂式屏幕，输入口（支持HDMI和DP口）。 |  |  |  |
| 20 | 监控系统 |  | ▲ |  | 1.摄像头数量≥50;红外夜视;像素≥200万;分辨率≥1920*1080；支持POE供电； 2.视频留存时间≥30天，存储到采购单位指定服务器。 3.提供POE供电设备、相关网络线路施工、安装调试服务。 |  |  | 企业承诺 |
| 21 | 无菌物品智能存储柜 |  |  |  | 1.存储格≥10个，电子锁； 2.屏幕尺寸≥21英寸，电容式触摸屏； 3.支持人员工号登录、工卡扫描、人脸识别登录； 4.整体尺寸≥1600*1500*450mm，整体容量≥1000 L，柜体厚度≥1.0mm ,柜体材质：冷轧钢板； 5.内置安卓操作系统不能低于安卓8.0，最高不能超过安卓14.0，并安装采购单位系统管控软件；内存≥ 8G,存储≥128GB。 |  |  |  |
| 22 | 验收标准方法 |  | ★ |  | 依据采购单位相关验收管理规定验收。 |  |  | 企业承诺 |
| 23 | 数据管理 |  | ★ |  | 1.须交付数据库管理员用户密码至信息科； 2.须交付数据备份机制、数据重建机制至信息科进行审核； 3.须根据院方要求配合将数据库纳入院方容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源体系平台； 4.系统上线后，须交付相关数据库表字段的说明性文件至信息科，要求内容必须全覆盖系统界面上所涉及各类数据项，并随系统升级及时更新交付； 5.所有存有院方数据的存储介质不予返还； 6.数据库运维人员需在信息科报备，签署相关保密协议，并纳入信息科数管统一管理； 7.须承诺质保期内，根据院方要求提供相关国产化适配服务，无需另行收费。 8.须承诺质保期内根据用户单位要求，提供接口，无需另行收费。 |  |  | 企业承诺 |
| 24 | 网络管理 |  | ★ |  | - 1.接入网络终端符合甲方网络准入要求，提交BIOS及系统账号和密码； - 2.计算机只能从本地硬盘的操作系统启动，预装操作系统win XP、win7、win10，并安装甲方系统管控软件； - 3.计算机终端和其他外接设备只能使用有线接入方式且不具备无线连接功能，计算机终端不允许连接U盘等外接，硬盘故障维护不返还。 |  |  | 企业承诺 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ |  | 合同签订后6个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ |  | 物资到货付30%，验收合格后付65%。 |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ |  | 质保期满后无质量问题支付剩余5% |  |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ |  | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ |  | 质保期≥3年，质保期从验收合格日期起算。 |  |  | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ |  | 每月至少提供3次巡检，包括设备运行状况、故障时间发生情况、事件处理情况，提供每月巡检报告。 |  |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ |  | 合同期内，免费提供维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训，免费更换所需零配件，不再单独收取费用 |  |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务3 （培训） |  | ★ |  | 免费提供用户使用培训≥2次。 |  |  | 企业承诺 |
| 9 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ |  | 维修响应时间≤30分钟，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 企业承诺 |
| 10 | 售后服务5 （文档材料） |  | ★ |  | 提供产品说明书以及相关培训材料或者使用指南。 |  |  | 企业承诺 |
| 说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺”的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可） |  |  |  |  |  |  |  |  |