| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3629 |  |  | 项目名称 |  | 医用病床 | 最高限价 （万元） |  |  | 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交货时间、交货地点 |  |  |  | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 2 |  | 付款及结算方式 |  |  |  | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 3 |  | 履约保证金/质量保证金 |  |  |  | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 4 |  | 产品包装和运输要求 |  |  |  | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 5 |  | 售后服务1 |  |  |  | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 原厂授权或者企业承诺 |  |  |
|  |  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 售后服务2 |  |  |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
|  |  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 售后服务3 |  |  |  | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
|  |  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 售后服务4 |  |  |  | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
|  |  | （响应时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 备品备件要求（零配件） |  |  |  | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 10 |  | 物资编目编码、打码贴签要求 |  |  |  | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 11 |  | 知识产权和保密要求 |  |  |  | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  |  | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于各类病人治疗需要和卧床生活 |  |  |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备第一类医疗器械备案凭证 |  |  |  |  | 否 |  |  | 第一类医疗器械备案凭证 |
| 3 | 病床类型 |  | ★ | 三摇，支持背部、腿部及整体升降调节，调节摇杆可隐藏与床体内 |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 4 | 病床1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 数量与规格 |  | ★ | 37张，长度范围（2100～2130）mm，宽度范围(940～970)mm |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 4.2 | 床体护栏 |  | ★ | 铝合金材质，具备升降功能 |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 5 | 病床2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 数量与规格 |  | ★ | 83张，长度范围(2150～2240)mm，宽度范围(980～1080)mm |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 5.2 | 床体护栏材质 |  | ★ | ABS或HDPE材质 |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 5.3 | 床体护栏结构与功能 |  | ★ | 4片分体式护栏，每段护栏可单独使用；具备升降功能 |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 6 | 床头床尾材质 |  |  | ABS或HDPE材质 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 7 | 床体骨架材质 |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 8 | 床面材质 |  |  | 钢板 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 9 | 调节范围 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 9.1 | 床面升降调节范围 |  | ▲ | 最低位≤570mm，最高位≥690mm |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 9.2 | 背部可调角度 |  |  | 不低于0～60度 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 9.3 | 腿部可调角度 |  |  | 不低于0～25度 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 10 | 床头柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 主体材质 |  | ▲ | 金属材质 |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 10.2 | 床头柜脚轮 |  |  | 万向脚轮 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 10.3 | 空间结构 |  |  | 上层为抽屉，下层为柜子，其中柜内分两层 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 10.4 | 侧面毛巾架 |  |  | 具备 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 11 | 防渗透床垫 |  |  | 具备，尺寸与病床配套 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 12 | 脚轮 |  | ▲ | 至少具备转向、中控刹车功能 |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 13 | 轮圈 |  |  | 采用静音材料 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 14 | 承重 |  | ▲ | ≥240kg |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 15 | 置物架 |  |  | 床板下有置物架 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 16 | 餐桌板 |  | ▲ | 与床一体，可收纳至床尾 |  |  |  |  | 否 |  |  | 产品彩页或者企业承诺 |
| 17 | 配置要求(至少包含但不限于） |  | ★ | 共计120张病床 单张床配置：病床*1，置物架*1，输液架*1，床头柜*1，餐托板*1，床垫*1 |  |  |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 18 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |
| 注1.▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥11项，投标企业技术分值为0分 - 2.★号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺”的，在技术或商务指标参数响应偏离表中体现即可） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |