## 第六章 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，未明确的默认由企业提供承诺。

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3017 |  | 项目名称 | 中央监护系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 |  | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 售后服务5 （安装要求） |  | ★ | 中标厂商负责设备的安装互联，涉及的转接设备（包含但不限于交换机、网线）等如甲方需要由厂商免费提供 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  | 2025-JQ06-W3017 |  |  | 项目名称 | 中央监护系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 32 |
| 序号 |  |  | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  |  |  | ★ | 通过有线或无线网络对患者的生命体征进行集中监护和管理，适用于成人、小儿、新生儿 |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 2 |  | 标准规范 |  |  |  | ★ | 监护仪具备NMPA认证，同时具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 相关认证材料 |
| 3 |  | 中央监护站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 同时可监测病人床位数 |  |  |  |  | ≥64床 |  |  | 是 |  |
| 5 |  | 显示屏 |  |  |  |  | ≥21英寸，单个显示屏可显示≥32个病人的数据 |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 中央站主机分屏 |  |  |  |  | 支持连接≥3个分屏显示屏 |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 重点观察床监测信息 |  |  |  |  | 可显示≥12道波形，≥16个参数 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 工作模式切换 |  |  |  | ▲ | 支持中央站管辖的所有床位监护一键进入夜间模式和隐私模式 |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 9 |  | 控制功能 |  |  |  |  | 至少支持控制监护仪启动/停止NIBP测量、控制监护仪报警暂停/复位、调整报警开关/级别/上下限 |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 多床管理 |  |  |  | ▲ | 支持分组管理，可进行颜色标记 |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 11 |  | 报警管理 |  |  |  |  | 具备报警声音加大功能，支持报警记录/打印 |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 存储功能 |  |  |  |  | 具备，至少支持存储趋势、事件、全息、波形等数据 |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 联网功能 |  |  |  | ▲ | 支持升级单病床同品牌的监护仪、呼吸机、输注设备信息集中显示，升级后可显示同品牌呼吸机的波形和参数 |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 14 |  | 数据断网续传功能 |  |  |  |  | 具备，至少保证断网48小时内，数据不会丢失 |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 床旁监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 监测指标 |  |  |  | ★ | 支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温同时监测 |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 17 |  | 屏幕 |  |  |  | ▲ | ≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥800*600 |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 18 |  | 心电监测 |  |  |  | ▲ | 支持多导同步分析（非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析） |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 19 |  | 血氧监测 |  |  |  |  | 测量范围：0％－100％；具备PI灌注指数显示 |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 无创血压测量模式 |  |  |  |  | ≥3种 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 体温监测范围 |  |  |  | ▲ | （0—50）ºC |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 22 |  | 安全防护 |  |  |  |  | ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 声光报警功能 |  |  |  | ▲ | 具备，支持图形化报警及参数组合报警（非早期预警评分），报警分高中低三级 |  |  | 否 | 彩页或说明书或相关技术文件 |
| 24 |  | 存储功能 |  |  |  |  | ≥100小时趋势表和趋势图回顾； ≥800条事件回顾； ≥40小时全息波形的存储与回顾 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 外设接口 |  |  |  |  | 支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪等设备 |  |  | 否 |  |
| 26 |  | 配置要求 |  |  |  | ★ | 中央监护系统2套。每套包含中央站主机、显示器及相关附件1套、监护仪主机（含心电导联线、血氧线、血压袖带及血压延长管、温度探头）6套、监护仪上墙支架（或台车）6套（根据甲方具体需求提供） |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |