## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 裂隙灯显微镜 | 最高限价（万元） | 44
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 适用于不同角度、不同切面观察眼睑、泪器、结膜、角膜、前房、晶体、玻璃体、眼底等组织病变的检查 |  |  | 否 | 白皮书或彩页
2 | 标准规范 | ★ | 提供CE认证或FDA认证，NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证相关证明材料
3.1 | 数码图像采集方式 | ★ | 具备下位式外接高清单反相机，像素≥2400万 |  |  | 否 | 白皮书或彩页
3.2 | 主体结构 | ★ | 具备无线型裂隙灯光学体，照明电源线，拍摄控制线均隐藏在光学体内 |  |  | 否 | 白皮书或彩页
3.3 | 拍摄辅助配置 | ▲ | 具备同步闪光照相装置、同轴背景光照明补偿系统 |  |  | 否 | 白皮书或彩页
3.4 | 显微镜类型 |  | 具备上光源平行夹角式（伽利略型） |  |  | 否
3.5 | 视频录制 | ▲ | 具备1080高清动态录像功能 |  |  | 否 | 白皮书或彩页
3.6 | 目镜 |  | 12.5X |  |  | 否
3.7 | 显微镜总倍率 |  | 至少包含：6X、10X、16X、25.6X、40X |  |  | 否
3.8 | 改变倍率形式 |  | 转鼓式 |  |  | 否
3.9 | 屈光度调节 |  | 至少包含：-7D ～+7D |  |  | 否
3.1 | 裂隙照明 |  | 具备无级调光 |  |  | 否
3.11 | 裂隙高度、宽度 |  | 高度:（1 ～ 14）mm连续可调 宽度: (0 ～ 14) mm连续可调 |  |  | 否
3.12 | 裂隙角度 |  | (0～180)°可旋转 |  |  | 否
3.13 | 裂隙倾角 |  | 至少包含：5°、10°、15°、20° |  |  | 否
3.14 | 光斑直径（mm） |  | 至少包含：φ14、φ10、φ5、φ2、φ1、φ0.2 |  |  | 否
3.15 | 光学分辨率 | ▲ | 高清≥2300·N线对/mm |  |  | 否 | 白皮书或彩页
3.16 | 滤色片 |  | ≥5种；（至少包含：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片） |  |  | 否
3.17 | 染色辅助装置 | ▲ | 内置黄色滤光片、双钴蓝光片 |  |  | 否 | 白皮书或彩页
3.18 | 固视标 |  | 红色发光二极管 |  |  | 否
3.19 | 隙灯图像软件 | ▲ | 具备原厂裂隙灯图像软件 |  |  | 否 | 提供原厂软件产品证书或同品牌软件报关单
4 | 配置要求（单台套） | ★ | 光学体及数字采集系统1套，裂隙灯图像系统软件1套，配套工作站1套 ，打印机1台，电动升降台1台 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 无
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
| 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
注：
1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.经济要求不接受企业负偏离；