## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 耳鼻喉综合治疗台 | 最高限价（万元） | 40
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于耳鼻喉疾病的诊断和治疗 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书或企业承诺
2 | 标准规范 | ★ | 具备医疗设备二类注册证 |  |  | 否 | 医疗设备二类注册证
3 | 智能控制系统 |  | 控制系统集成多项功能，模块化设计，喷枪和吸枪采用进口接触感应式开关，即提即用，无需等待，缩短治疗时间，安全可靠。 |  |  | 否
4 | 药物喷枪 |  | 喷雾均匀；喷枪金属部分全部采用316L不锈钢，抗氧化腐蚀，防堵塞 |  |  | 否
5 | 喷药枪的更换 | ▲ | 可快速换药喷枪，药瓶和喷药枪气路、水路分离 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书
6 | 多功能吸枪 |  | 具备自控调节吸力型吸枪，适配多种吸引管 |  |  | 否
7 | 正压泵 | ▲ | 具备，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在≥(0.12～0.15)Mpa；噪音≤50dB |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书
8 | 负压泵 | ▲ | 具备，最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，噪音≤50dB |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书
9 | LED检查灯 |  | 具备双色检查灯黄白双色光源，多组透镜组合而成，照度强，照幅窄，景深大，能聚斑于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部进行检查和治疗；照度、色温可无极调节，满足不同需求，白光照度20000Lux，黄光照度最高18000lux,色温2200K-5200K可调，显指≥90，功率9w；手势感应开关，无发热感，寿命长；带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调，且定位准确 |  |  | 否
10 | 内镜加热除雾装置 |  | 具备 |  |  | 否
11 | 污染器械收纳装置 |  | 具备内置污染器械收纳装置 |  |  | 否
12 | 观片灯 |  | 具备LED光源，亮度可调 |  |  | 否
13 | 医生椅 |  | 具备静音耐磨脚轮，高度可调 |  |  | 否
14 | 耳鼻喉电动检查椅 | ▲ | 电动控制升、降，可双向180度旋转，带锁止刹车，手动可调椅背角度；最大承重：≥150kg；座垫升降行程≥（520mm～720mm）；靠背可后放至180°，可做小型手术台使用；头枕可伸缩 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书
15 | 医用恒温冲洗器 | ▲ | 加热方式为空气加热，冲洗液温度≥（33℃～38℃），具有过热保护功能，过热时停止冲洗 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书
16 | 医用恒温冲洗器 |  | 恒温冲洗器与耳鼻喉综合治疗台是同一厂家生产 |  |  | 否
17 | 摄像系统
17.1 | 监视器支架、摄像机支架 | ▲ | 具备，可放置在诊疗台上 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书
17.2 | 摄像系统主机 |  | 高感度CMOS，逐行扫描，16:9画面格式，水平分辨率：1080P，白平衡：自动白平衡控制和手动控制，信噪比：≥50dB，最低照度：1LX |  |  | 否
17.3 | 冷光源 |  | 功率：120VA，显色指数：≥90，照度：3000000 LX，光源寿命：20000H，色温：≥5600K，通透性好，过温保护功能，含导光束。 |  |  | 否
17.4 | 医用高清监视器 |  | 彩色高清1080p液晶内窥镜用监视器21寸，对比度：5000:1，具备多种输入端口，包括：USB接口,HDMI\DVI\VGA高清视频接口和AV复合视频接口，具备图像调整、色温调整、缩放模式、降噪调整等功能。 |  |  | 否
17.5 | 耳内窥镜 |  | 1、 0°鼻窦镜直径4mm，长度≥175mm 2、高透光率的柱状透镜，图像完美还原，景深50mm 3、超广角蓝宝石镜面，耐刮花，使用寿命长 4、可浸泡、高温高压、等离子、环氧乙烷消毒 |  |  | 否
17.6 | 鼻内窥镜 |  | 1、0°耳内窥镜直径2.7mm，长度≥100mm 2、高透光率的柱状透镜，图像完美还原，景深50mm 3、超广角蓝宝石镜面，耐刮花，使用寿命长 4、可浸泡、高温高压、等离子、环氧乙烷消毒 |  |  | 否
17.7 | 喉内窥镜 |  | 1、70°喉内窥镜直径8mm，长度≥170mm 2、高透光率的柱状透镜，图像清晰，景深100mm 3、超广角蓝宝石镜面，耐刮花，使用寿命长 4、可浸泡、高温高压、等离子、环氧乙烷消毒 |  |  | 否
24 | 配置要求（单台套） | ★ | 主机柜1台、正压泵、负压泵、检查灯、观片灯、医生医生椅、耳鼻喉电动检查椅（患者椅）、摄像系统、多功能吸引枪≥1把，器械盘≥1个、医用恒温冲洗器、直头喷药枪≥2把，弯头喷药枪≥1把 |  |  | 否 | 企业承诺
25 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 无
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
注：
1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.经济要求不接受企业负偏离；