## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 牙科综合治疗台 | 最高限价（万元） | 25
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于口腔诊断、治疗、手术使用 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
2 | 标准规范 | ★ | 提供NMPA认证、CE、FDA认证 |  |  | 否 | NMPA认证、CE、FDA认证
3.1 | 额定电压 |  | 电压220V～240V ± 10% 频率：50/60Hz±10% 功率：250-1200 VA |  |  | 否
3.2 | 供气 |  | 压力范围≥（500～900 kPa） 流量≥10 L/min |  |  | 否
3.3 | 负压 |  | 满足中央负压连接，真空度≥150 mbar，流量≥50 L/min。 |  |  | 否
3.4 | 设备软件 | ▲ | 软件免费升级，可实时查看或导出设备的所有工作日志 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.5 | 内窥镜系统 |  | 用于拍摄口腔内病理状态，可在显示屏上直观显示病理状态 |  |  | 否
3.6 | 病人椅 |  |  |  |  | 否
3.6.1 | 结构 | ▲ | 侧悬挂升降设计，具备机椅互锁功能 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.6.2 | 承重 | ▲ | 动态承重≥170kg |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.6.3 | 升降范围 | ▲ | 最低≤36cm，最高≥80cm |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.6.4 | 头枕 |  | 多关节按压式头枕，可任意角度调整固定，且适用轮椅患者位 |  |  | 否
3.6.5 | 电控升降控制系统 | ★ | 具备 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.7 | 医生操作台 |  |  |  |  | 否
3.7.1 | 显示屏 | ▲ | 彩色液晶触控显示屏，可根据医生操作习惯进行多用户个性化设置 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.7.2 | 用户数量设置 | ▲ | 具备刷卡登录或手动快速登录，用户登录后，也将自动加载所有的设置信息，设置数量≥6 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.7.3 | 器械挂架 |  | 挂架角度可调，置顶器械盘可拆卸清洗消毒 |  |  | 否
3.7.4 | 器械连接方式 |  | 所有器械管线采用快速接头方式连接操作台 |  |  | 否
3.7.5 | 器械位置更换 | ★ | 高速手机/洁牙机/电马达等器械的管线可以任意互换位置，设备可识别器械类型，自动调节器械的设置 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.7.6 | 电动马达 | ▲ | 配备内置无碳刷电动马达，LED光源 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.8 | 助手操作台 |  |  |  |  | 否
3.8.1 | 器械挂架数量 |  | 具备≥3个器械挂架 |  |  | 否
3.8.2 | 强吸手柄 |  | 具备自关开关 |  |  | 否
3.8.3 | 弱吸手柄 |  | 具备滑动开关 |  |  | 否
3.9 | 供水及感控系统 |  |  |  |  | 否
3.9.1 | 供水方式 |  | 机箱内置储水罐独立供水系统，可自由切换供水方式为水瓶供水或纯水供水 |  |  | 否
3.9.2 | 消毒启动 | ▲ | 具备一键启动全自动管路冲洗消毒程序 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.9.3 | 消毒导入口 | ▲ | 密封一体式内置消毒导入口。治疗器械消毒导入口和易污染的吸唾器消毒导入口，需分开设置，导入口不交叉混合。吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.9.4 | 痰盂 |  | 具备可拆卸冲洗 |  |  | 否
3.9.5 | 消毒感控1 |  | 注水台自动注水，注水管可拆洗消毒 |  |  | 否
3.9.6 | 消毒感控2 |  | 机箱内设有负压管道过滤系统 |  |  | 否
3.9.7 | 消毒感控3 | ★ | 内置负压管路消毒系统，触屏启动程序 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.9.8 | 消毒感控4 | ▲ | 内置干湿分离 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
3.1 | 多功能牙椅脚踏 |  | 可控制高低速手机、电、气动马达转速驱动气量，可控制椅位升降及姿势位，具备紧急停止安全开关功能 |  |  | 否
3.11 | LED手术灯 |  | 具备防眩目设计，无级调节 |  |  | 否
3.11.1 | 色温 |  | 具备（4000～5500）K，达到ISO 9680标准 |  |  | 否
3.11.2 | 扶手 |  | 双扶手手柄具备万向转动功能 |  |  | 否
3.11.3 | 控制方式 |  | 可通过控制面板、脚踏、按键开关或感应式等方式进行手术灯的亮度调节 |  |  | 否
3.11.4 | 感控 |  | 无接触感应调节光亮度，双手柄可拆洗消毒 |  |  | 否
3.12 | 医生座椅 | ▲ | 高度、倾斜角度、靠背支撑高度可调节 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
4 | 配置要求1 | ★ | 患者座椅 1套 上拉/下挂式器械台 1套 医生操作系统 1套 器械盘 1个 医生用三用枪 1把 护士用三用枪 1把 高速光纤手机尾线 2根 低速光纤电马达尾线 1根 无碳刷电动马达 1套 光纤慢弯手机 1把 光纤慢直手机 1把 光纤快速手机 2把 内置洁牙机（带尾线） 1套 负压系统（强吸、弱吸各 1套） 护士器械臂操作系统 1套 护士器械臂（可高低调节） 1套 可拆卸旋转漱口盆 1个 漱口杯出水系统 1套 自带蒸馏水瓶系统 1套 内置自动管路浸泡消毒冲洗系统 1套 LED手术灯 1套 多功能脚踏 1套 医生座椅 1套 护士座椅 1套 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 配置要求2 | ★ | 纯水机1套，正压泵1套、负压泵1套、内置内窥镜1套 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
| 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
注：
1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.经济要求不接受企业负偏离；