采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 消化系统移植平台 | 最高限价（万元） | 35.43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成像模块：基本要求 |  | ★ | 直观，广泛的成像应用，能够从载玻片、培养皿和微孔板中采集到高分辨率图像。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 成像模块：观察方式 |  | ★ | 具有相差、明场和荧光等观察方式，可以直接升级霍夫曼观察方式，无需配置霍夫曼专用物镜 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 成像模块：Z轴调焦 |  |  | Z轴粗、微同轴调焦机构，调焦行程≥10mm，具有载物台限位功能 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 成像模块：聚光镜 |  |  | 长工作距离聚光镜， 5孔转盘式，数值孔径≥0.5，工作距离≥35mm，视场数25mm |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 成像模块：光源调节 |  | ▲ | 机身自带25档荧光光强调节，无需通过调整光源就可以实现荧光光强五级调节，分别为100%、55%、 30%、17%、10% |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 成像模块：高性能物镜 |  | ★ | 5x相差物镜 5x/0.12 10x相差物镜10x/0.25 20x相差物镜20x/0.35 PH1 40x长工作距离相差及IMC物镜40x/0.55 CORR PH2 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 成像模块：光阑转换 |  |  | 转盘式视场光阑循环转换，5个顺序大小的矩形光阑；5个顺序大小的圆形光阑 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 成像模块：荧光滤块 |  |  | 三色荧光滤块：UV单色滤块（DAPI）、蓝色滤块（FITC）、绿色滤块（RHOD） |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 成像模块：实验条件复原功能 |  |  | 能直接保存当前软件参数设置，也能通过之前拍摄的实验文件进行参数一键还原，保证实验的可重复性。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 成像模块：荧光定量测量功能 |  | ▲ | 能测量选定对象的长度、面积、平均光强度、总光强度、中心点。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 动物麻醉模块：蒸发器耐压 |  |  | 蒸发器输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃； |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 动物麻醉模块：温度及流量补充 |  |  | 蒸发器容量不小于100ml，带流量和温度自动补偿功能 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 动物麻醉模块：浓度输出 |  | ★ | 旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5% 不同浓度精度要求：0.5±0.15Vol.% 1.0±0.20Vol.% 2.0±0.30Vol.% |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 样本离心处理模块：最高转速 |  | ★ | 最高转速不低于15,000rpm；最大离心力不低于23,000× g |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 样本离心处理模块：散热系统 |  | ▲ | 双散热系统，最高转速工作15分钟，样液温升不超过15℃ |  |  |  | 否 | 第三方认证报告 |
| 16 | 样本离心处理模块：密封盖锁定 |  |  | 快速锁定转子盖设计 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 17 | 配置要求1 |  | ★ | 平台系统包括成像模块、动物麻醉模块、样本离心处理模块 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤48小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | ※知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ■竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | ■综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |