## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，未明确的默认由企业提供承诺。

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3065 |  | 项目名称 | 脑电图仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时；京内维修到达现场时间≤12小时；京外维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2025-JQ06-W3065 |  | 项目名称 |  | 脑电图仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 35 |
| 序号 |  | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  |  | ★ | 可实现在重症监护室进行脑电信号的采集和长程监测，具备常规脑电图、长程视频脑电监测、脑电地形图、术中脑电监测等功能。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 |  | 标准规范 |  |  | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 |  | 放大器通道数 |  |  | ▲ | 放大器通道数：≥32导，肌电、心电、眼电通道可自由编辑定义任意通道；具备TMS-EEG拓展接口；放大器模块化设计，可多台组合升级为64导、96导、192导，最高可并联升级为2048导超高频视频脑电图仪 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 |  | 放大器传输方式 |  |  |  | 采用网线传输方式 |  |  | 否 |  |
| 5 |  | 放大器供电方式 |  |  |  | 直流电 |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 电压测量 |  |  |  | ≤±10% |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 时间间隔 |  |  |  | ≤±5%。 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 幅频特性： |  |  | ▲ | 0.01Hz～2800Hz，偏差+5%～-30%范围内。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 |  | 噪声电平： |  |  | ▲ | ≤1.1μVp-p。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 |  | 共模抑制比 |  |  |  | ≥110dB |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 耐极化电压 |  |  |  | 加±300mV的直流极化电压，偏差≤±5%。 |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 采样率 |  |  | ▲ | 全通道采样率可同时最高达16200Hz |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 |  | 采样方式 |  |  |  | 所有电极同步采样（硬件同步） |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 高清网络视频通道数 |  |  | ▲ | 单视频，最高可支持四路视频、四路音频 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 |  | 输入范围 |  |  |  | ±300mV。 |  |  | 否 |  |
| 16 |  | 输入阻抗 |  |  | ▲ | ≥1000兆欧。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 |  | 阻抗测试 |  |  |  | 软件界面指示。 |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 校准方式 |  |  |  | 方波、正弦波。 |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 显示增益 |  |  |  | 10、50、100、200、500、1000、2000、4000、5000、10000 |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 闪光刺激器 |  |  |  | LED光源，非氙气灯；闪光频率强度可自由设置，可自定义50套以上刺激参数 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 在线实时阻抗测试功能 |  |  |  | 采集信号和头皮接触阻抗监测同时进行，操作者可实时掌握整体系统运行状况，在长程监测采集过程中，可对电极解除异常进行报警，方便长程监测 |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 病例管理 |  |  |  | 应用ACCESS数据库或SQL Server数据库系统，可建立、保存、修改、查询病例信息，并可对病例信息进行人为分类和备注 |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 软件设置 |  |  |  | 可预先设置传感器名称，放大器的各通道属性(如采样率,开关，对应名称)，可新建导联，并可设置导联通道属性（如测量点、参考点、名称、颜色，滤波参数，灵敏度，是否锁定，显示极性），可新建各种标记，并设置标记的属性，可对各种标记进行分类 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 导连切换 |  |  |  | 可自由编排任意导联，可随意增加心电、肌电，远程导联与本地导联可自由切换 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 数据回放 |  |  |  | 可打开对应病例文件，对当前打开的脑电波形进行标记，可改变脑电图的回放参数，并提供多种脑电幅度和频率的测量手段，具备数据回放记忆功能 |  |  | 否 |  |
| 26 |  | 功率谱和地形图 |  |  |  | 通过数据选段，可计算生成各个通道的功率谱图。同时可生成脑电地形图形，地形图的频段和名称可自由定义 |  |  | 否 |  |
| 27 |  | 报告处理 |  |  |  | 能自动生成和保存各种报告，可自行定义编辑报告格式 |  |  | 否 |  |
| 28 |  | EDF格式文件数据 |  |  |  | 支持导出EDF格式文件数据；具备打包病例数据和读图软件程序至移动硬盘或U盘，可在任意电脑进行回放数据。 |  |  | 否 |  |
| 29 |  | 数据库文件管理 |  |  | ▲ | 支持导入影像检查（MRI、CT等图像信息）与Word报告至对应的病例数据文件中，可对图像信息进行单独处理。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 30 |  | 经颅磁刺激兼容功能 |  |  | ▲ | 具有经颅磁刺激同步脑电模块功能；要求TMS-EEG可实时无伪差记录，只损失刺激瞬间3毫秒以内EEG数据，保证支持刺激和EEG实现同步，减少信号采集丢失，TMS刺激频率在50Hz-100Hz内能正常采集并记录脑电，无需其他软件再去单独处理脑电伪迹；可兼容任何品牌经颅磁（TMS），非有线连接TMS；具备TMS抗干扰等级模块，1、2、3、4级可选。 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 31 |  | 工作站配置要求 |  |  |  | 不低于I5四核, Windows10操作系统,内存8GB, 4T硬盘 |  |  | 否 |  |
| 32 |  | 配置要求 |  |  | ★ | 多导脑电地形图仪主机1套，放大器1个，导联线一套，2K高清摄像头1个，闪光刺激一套，医用台车1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |