采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 采购计划 编号 | |  | | | 项目名称 | 富血小板血浆制备设备 | 最高限价（万元） | 35 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | PRP制备专用。使用一次性无菌注射器制备多形态富血小板血浆制品（PRP/PRF/CGF），制备过程中无需其他专用制备耗材。 | | | | 否 | 技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 1类医疗器械许可证 | | | | 否 | 备案凭证 |
| 3 | 技术指标1 | | ★ | 预设PRP专用变速梯度离心程序，离心转速最低转速4000r/min，最高转速5000r/min。PRP离心模式按照病种设计个体处方（≥3个病种）。单个离心模式离心总时长8~15分钟。 | | | | 是 | 第三方检验报告 |
| 4 | 技术指标2 | | ★ | 可根据临床需求制备P-PRP、L-PRP，制备的PRP制剂浓度可达3~5倍 | | | | 是 | 第三方检测报告 |
| 5 | 技术指标3 | | ▲ | 离心机内置水平转子4个，离心血液最小样本量10ml，最大样本量40ml。 | | | | 是 | 技术白皮书 |
| 6 | 技术指标4 | | ▲ | 专用一体式制备适配器，可拆卸拿取，吻合适用10ml规格普通一次性使用无菌注射器。盛装样本的注射器无需剪切改变结构，注射器内无预装药液。 | | | | 是 | 技术白皮书 |
| 7 | 技术指标5 | | ▲ | 适配器为铝合金材质，可高温高压消毒，反复使用。 | | | | 否 | 技术白皮书 |
| 8 | 技术指标6 | | ▲ | 预设PRF制备模块，一次离心，可制备A-PRF/I-PRF | | | | 是 | 技术白皮书 |
| 9 | 技术指标7 | | ▲ | 预设CGF制备模块，一次离心，离心过程中有≥3次变速离心设计 | | | | 是 | 技术白皮书 |
| 10 | 技术指标8 | | ▲ | 设备内置数据记录系统，可蓝牙链接手机终端，详细记录患者基本信息、原血液样本细胞含量数据、PRP细胞含量数据 | | | | 是 | 技术白皮书 |
| 11 | 技术指标9 | | ▲ | 具有双循环制冷系统，温度控制范围-10℃~+30℃，温度控制精度±1℃。 | | | | 是 | 第三方检验报告 |
| 12 | 技术指标10 | | ▲ | 感控装置：含紫外线辐射消毒功能 | | | | 否 | 技术白皮书 |
| 13 | 技术指标11 | | ▲ | 安全保护系统：搭载减震系统，振幅＜0.1mm，具有超速、不平衡停机保护系统 | | | | 是 | 第三方检验报告 |
| 14 | 技术指标12 | | ▲ | 10寸彩色显示触摸屏，屏幕实时显示设备运行状态 | | | | 是 | 技术白皮书 |
| 15 | 技术指标13 | | ★ | 要求温和梯度离心，最大离心力：≥4390xg≤4890xg | | | | 是 | 第三方检验报告 |
| 16 | 技术指标14 | | ▲ | 转速控制精度：±50r/min。 | | | | 是 | 第三方检验报告 |
| 17 | 技术指标15 | | ▲ | 噪音：≤70dB。 | | | | 是 | 第三方检验报告 |
| 18 | 配置要求16 | | ★ | 低速冷冻离心机一体机 | | | | 否 | 技术白皮书 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满6个月内无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3  （质保） | | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤72小时。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 |