## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同后付30%，物资到货并验收合格后付68%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余2% | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限≥3年，全年故障停机时间＜5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 满足对睡眠障碍、呼吸暂停、低通气综合征等疾病的诊断与治疗的临床、科研、教学需要。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA的资质认证 |  | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 标准规范2 | ▲ | 具备CE证书 |  | 否 | 产品相关证书 |
| 4 | 多导联通道数 | ▲ | ≥58导联 |  | 是 | 相关证明材料 |
| 5 | 信号监测类型 | ▲ | 可监测信号：脑电（≥10导联，6导波形）、心电（≥3导联）、下颌肌电（≥2导联）、眼电（≥2导联）、腿动（≥4导联）、体位、呼吸机输出参数（≥14导联）、备用电极（≥7导联）、CPAP压力监测、舒张压、收缩压、独立热敏式口鼻气流、独立压力式鼻气流、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体积描记式胸部呼吸运动、体积描记式腹部呼吸运动、压力式鼾声、非内置的独立麦克风式鼾声传感器、音频、视频等 |  | 是 | 相关证明材料 |
| 6 | 电气特性 |  | 共模抑制比 ≥80dB，输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥2000Hz，实际存储率≥500Hz |  | 是 |  |
| 7 | 采样精度 |  | ≥24bit |  | 是 |  |
| 8 | 便携特性 |  | 整机便携式设计，主机、采集盒可佩戴于患者身上使用；主机(不含电池)≤150克，内置存储卡 |  | 是 |  |
| 9 | 电池续航 |  | 可持续记录时间≥10小时 |  | 是 |  |
| 10 | 采集盒设计 |  | 模块化插拔设计，具备≥28个国际标准高频信号导联线孔位，所有孔位可自定义导联点位 |  | 是 |  |
| 11 | 导联维修 |  | 高频信号导联线采用非集成导联线的统一标准插口，便于发生损坏后的单个维修更换配件，降低维修成本 |  | 否 |  |
| 12 | 监测模式 | ▲ | 具备两种监测方式，可用于传统的睡眠监测室进行床旁监测，所有数据有线传输至电脑并实时显示和存储避免无线电干扰，也可用于移动式监测，所有数据无线传输至平板电脑并实时显示，可满足不同的临床、科研、教学需求 |  | 是 | 相关证明材料 |
| 13 | 数据传输 |  | 可实现信号中断恢复后连续记录 |  | 否 |  |
| 14 | 存储管理 |  | SD卡存储空间可自动循环覆盖最早的记录数据 |  | 否 |  |
| 15 | 分级诊疗 | ▲ | 分析软件集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放账号 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 16 | 移动交互 |  | 具备专用APP与iPad相连接实现信号的实时传输 |  | 否 |  |
| 17 | 阻抗显示 |  | 具有人性化通道状态提醒功能，在APP中可显示所有导联连接是否存在异常，并通过图形标注对应点位位置，帮助临床更为高效的进行导联安装及检查，彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等所有导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确 |  | 否 |  |
| 18 | 智能显示 | ▲ | 连接导联时可在床旁通过iPad 移动终端APP实时显示阻抗数值大小显示，并通过颜色展示阻抗大小 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 19 | 波形显示 | ▲ | 用户可自定义选择智能APP需要显示波形信号，并可在软件中快速查看所有通道的实时波形，共可显示不少于36个实时波形信号，更加方便的获取病人的实时睡眠状况 |  | 是 | 相关证明材料 |
| 20 | 分析标准 |  | PC分析软件符合AASM标准，可实现睡眠呼吸监测，多发小睡实验、分夜睡眠数据等多层次应用 |  | 否 |  |
| 21 | 报告语言 |  | 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告 |  | 否 |  |
| 22 | 呼吸指标 | ▲ | 同时具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 23 | 采样率调整 | ▲ | 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）可自定义信号采样率并同屏显示 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 24 | 信号滤波 |  | 可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率 |  | 否 |  |
| 25 | 传感器精度 |  | 配有高性能电极和呼吸努力度传感器，胸、腹传感器采用体积描记式传感器 |  | 否 |  |
| 26 | 睡眠分期 | ▲ | 软件可以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等，医生可自由定义分析标准为医生进行睡眠分析提供帮助 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 27 | 分析维度 | ▲ | 专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、ST段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声事件等事件分析，可全面的掌握病人整晚夜间睡眠状况 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 28 | 腿动分析 |  | 具备自定义腿动事件分析设置功能。包括但不限于：灵敏度、单次腿动最短持续时间、单次腿动最长持续时间、PLMS最短时间间隔、PLMS最长时间间隔和PLMS所含最少腿动次数 |  | 否 |  |
| 29 | 心电分析 | ▲ | ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数，为临床全面准确分析心电事件提供重要依据 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 30 | 血压趋势 | ▲ | 可生成夜间血压趋势图，并出具舒张压、收缩压的报告，包括最大值、最小值和平均值 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 31 | 事件标记 |  | 可自定义标记事件标签及颜色，便于临床观察及分析 |  | 否 |  |
| 32 | 呼吸机控制 | ▲ | 分析软件内置远程无线呼吸机压力滴定界面，可选配独有的全模式滴定呼吸机，同时具备CPAP、AutoCPAP、S、AutoS、T、S/T模式和目标潮气量功能。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 33 | 数据实时查看 | ▲ | 可同时控制11个以上的呼吸机参数（CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、Rise Time、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak），并在采集软件中实时显示3个呼吸机波形变化，通过潮气量、吸气时间、触发灵敏度等高级设置，可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗。 |  | 是 | 相关证明材料 |
| 34 | 小睡实验 |  | 可帮助临床进行多发小睡实验（MSLT），方便临床掌握病人夜间觉醒状态 |  | 否 |  |
| 35 | 异常报警 |  | 采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况 |  | 否 |  |
| 36 | 报告自定义 |  | 可自由定义患者报告，包括报告语言、样式、不同事件分析、趋势图、抬头等，方便临床进行睡眠报告解读分析 |  | 否 |  |
| 37 | 数据兼容 |  | 配套软件基于Windows 平台，具备 EDF数据传输包、可生产PDF报告文件和WORD报告文件，报告内容可根据临床要求自定义编辑 |  | 否 |  |
| 39 | 配置要求 | ★ | 睡眠分析软件1套、呼吸机1套、睡眠监测主机1台、脑心电组件采集盒（28导）1个、脑电电极线1包、心电电极线1包、 腿动电极线1包、胸腹呼吸导联线1包、胸腹呼吸运动绑带1包、麦克式鼾声传感器1个、热敏式口鼻气流传感器1个、血氧传感器1条、CPAP压力滴定管1条、鼻气流管1条、数据存储卡1导、读卡器1导、主机固定带1个、固定肩带1个、便携包1个、视频组件1套 |  | 是 | 企业承诺 |
| 1、▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分； 2、★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 3、相关证明材料须为彩页、技术白皮书、说明书、第三方检测报告等有效的证明材料，由评审专家认定是否满足技术要求； 4、★和▲标识的指标均需投标企业按照备注要求提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 5、评审专家结合临床需求认定报价供应商对可量化项的正偏离响应。 |  |  |  |  |  |  |