## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同后付30%，物资到货并验收合格后付68%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余2% | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限≥3年，全年故障停机时间＜5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过心率变异性（HRV）、脑电、量表、音频、视频等多种模态的数据采集，实现心理状态的评估分析 |  | 否 | 提供产品说明书/技术说明/截图 |
| 2 | 测评主机 |  | 测评主机包括主机硬件、多模态采集终端对接集成、测评分析模型、管理软件等能力 |  | 否 |  |
| 2.1 | 主机性能 |  | CPU：4核8线程及以上；主频：≥2.8GHz；内存≥16GB；硬盘≥512GB。 |  | 否 |  |
| 2.2 | 主机屏幕 |  | 屏幕尺寸≥14英寸 |  | 否 |  |
| 3 | 心率变异性采集 |  | 支持HRV采集分析 |  | 否 |  |
| 3.1 | 采样频率 | ▲ | ≥1000 Hz |  | 否 | 提供产品截图 |
| 3.2 | 脉搏速率测试精度 |  | ≤±3 bpm |  | 否 |  |
| 3.3 | NN间期 |  | 测量范围：≥（240-1300）ms；分辨率≤1 ms；测量的精度≤±5%。 |  | 否 |  |
| 4 | 脑电采集 |  | 脑电采集便携化终端，通过无线连接实现实时数据传输及断点续传，支持实时导联脱落检测、提示开机/低电量马达反馈、佩戴状态指示灯。 |  | 否 |  |
| 4.1 | 采集数据 | ▲ | 脑电波包含但不限于原始波形、α、β、θ、SMR |  | 否 | 提供产品截图 |
| 4.2 | 幅频特性 |  | 1Hz～30Hz，误差不超过-30%～+5% |  | 否 |  |
| 4.3 | 噪声电平 |  | ≤ 5uVpp |  | 否 |  |
| 4.4 | 共模抑制比 |  | ≥80dB |  | 否 |  |
| 4.5 | 输入抗阻 |  | ≥ 5MΩ |  | 否 |  |
| 4.6 | 滤波器 |  | 高通、低通、带通、带阻截止频点处的信号至少衰减3dB |  | 否 |  |
| 4.7 | 耐极化电压 |  | 加±300mV 的直流极化电压，误差≤±5% |  | 否 |  |
| 5 | 软件功能 |  | 具备数据展示、数据分析、数据存储、数据分类等功能 |  | 否 |  |
| 5.1 | 用户管理 |  | 具备个人信息建档、查询和编辑，以及新建检测任务功能。 |  | 否 |  |
| 5.2 | 多模态检测 | ▲ | 具备显示所有现有检测任务，并可显示未完成全部检测的人员的功能，可按照已选任务模块开始检测、跳过检测以及关闭检测。采集类型包括心率变异性（HRV）、脑电、量表、音视频三类数据采集。 |  | 否 | 提供产品截图 |
| 5.3 | 评估模块 | ▲ | 通过人机交互的方式，对受试者进行测验。全过程进行多模态数据的采集。 |  | 否 | 提供产品截图 |
| 5.4 | 评估报告 |  | 具备查看、打印、查询所有已完成检测人员的结果及分析监测报告的功能，报告内容包括心率变异性（HRV）、脑电、量表、音视频等多模态分析内容。 |  | 否 |  |
| 5.5 | 模型嵌入 | ▲ | 具备人工智能模型嵌入功能，为多模态数据分析提供精确智能分析模型 |  | 否 | 提供产品截图 |
| 5.6 | 分析模型 | ▲ | 内部具备基于特征识别、语义分析等人工智能算法模型构建的专项“多模态分析模型”，针对多模态采集数据可以产出综合性的心理测评分析报告。 |  | 否 | 提供产品截图 |
| 6 | 配置要求 | ★ | 便携式系统主机1套 心率变异性数据采集设备1套 脑电采集终端设备设备1套 |  | 否 | 企业承诺 |
| 1、▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分； 2、★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 3、相关证明材料须为彩页、技术白皮书、说明书、第三方检测报告等有效的证明材料，由评审专家认定是否满足技术要求； 4、★和▲标识的指标均需投标企业按照备注要求提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |