## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目 |  | / |  |  | 项目名称 | 无菌结合机 | 最高限价（万元） | 40
编号
序号 | 需求名称 |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  |  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于在非无菌环境下将两根PVC管路无菌结合，适用于各种医用PVC管路连接 |  |  |  | 否 | 白皮书
2 | 标准规范1 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 标准规范2 |  | ▲ | 具备FDA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
4 | 连接速度 |  |  | 自取管开始，整个连接全过程≤20秒 |  |  |  | 否
5 | 连接强度 |  |  | 管子接合牢度可抗5公斤力以上的拉力 |  |  |  | 否
6 | 接管效果 |  |  | 接口内壁光滑无PVC毛刺 |  |  |  | 否
7 | 无菌接驳 |  | ▲ | 在接驳全过程中外界不与管路直接接触，不采用刀片式接管，工作过程中所产生的异味小，真正保证无菌连接 |  |  |  | 否 | 白皮书
8 | 液晶显示器 |  |  | 显示操作的过程、操作步骤及剩余时间 |  |  |  | 否
9 | 管路安装方式 |  |  | 管路一边一个 |  |  |  | 否
10 | 接管模式 |  | ★ | 干-湿,干-干,湿-湿 |  |  |  | 否 | 白皮书
11 | 温度控制系统 |  |  | 内设温度感应器，能够连续监测调整接驳时的温度 |  |  |  | 否
12 | 开机是否需要预热 |  |  | 无需预热，开机使用 |  |  |  | 否
13 | 环保 |  | ▲ | 全封闭式接管、无金属污染、无明显异味 |  |  |  | 否 | 白皮书
14 | 管路夹 |  |  | 能够同时打开，同时关闭 |  |  |  | 否
15 | 管路范围 |  | ▲ | 外径：（3.9-4.6）mm；内径：（2.8-3.1）mm |  |  |  | 否 | 白皮书
16 | 无菌认证 |  | ▲ | 有PEI无菌认证 |  |  |  | 否 | 相关认证
17 | 报警及安全指标 |  |  | 屏幕显示及报警指示灯同时提示错误 |  |  |  | 否
18 | 配置要求 |  | ★ | 主机2台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤72小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺