- 采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  | / |  |  | 项目名称 | 动物生化检测系统 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 动物用分立式全自动生化分析仪，至少包含犬、猫、大鼠、小鼠、猪、牛、马、羊、猴、豚鼠等动物专用数据库，并且样本检测前可选择物种。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 生产厂家（或集团公司）具有标准化实验室，标准化实验室通过CNAS认证认可。 |  |  |  | 否 | 提供相关的认证证书 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 分析速度:比色200T/H至400T/H，满足批量测试需求。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 4 | 技术指标2 |  | ★ | 最大可同时分析项目：83个（至少包括：80生化+3ISE），保证实验课题所需项目测试。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 测试原理包括比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 测试样本位置：≥40个样本位。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 7 | 技术指标5 |  |  | 样本加样量：2μL-45uL，0.1µl步进，能满足小标本量测试要求。 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 试剂仓位：≥80个试剂位，可满足新增测试项目要求。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 9 | 技术指标7 |  |  | 试剂盘制冷温度：2～12℃，保证试剂保存效果，提高结果准确性。 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 技术指标8 |  | ★ | 试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能，保证仪器稳定运行，保证结果准确性。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 11 | 技术指标9 |  | ▲ | 反应杯位：≥40个可重复使用的反应杯，光径5mm，降低反应杯更换成本，提高测试速度。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 12 | 技术指标10 |  | ▲ | 最小反应体积范围：100µl-360µL之间 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 13 | 技术指标11 |  |  | 温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，降低操作难度，降低维护费用。 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 技术指标12 |  | ▲ | 比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率，提高结果准确性。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 15 | 技术指标13 |  |  | 光学系统：≥8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光，后续光学器件维护成本低。 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 技术指标14 |  |  | 吸光度线性范围：0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广。 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 技术指标15 |  | ★ | HbAlc全血直接上机测试功能：支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 18 | 技术指标16 |  | ▲ | 酶线性拓展功能：具有酶线性拓展功能，保证结果准确性。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 19 | 技术指标17 |  | ★ | 操作系统：全中文动物专业操作界面。 |  |  |  | 否 | 设备彩页 |
| 20 | 技术指标18 |  |  | 试剂储存：支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量。 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 技术指标19 |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 否 |  |
| 22 | 技术指标20 |  | ▲ | 提供原厂配套的检测系探针统清洗液。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 配置要求1 |  | ★ | 全自动动物生化检测系统1套（包括主机、配套软件）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点：北京海淀 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货验收完成后付95%，质保期满后无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 质保年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 质保期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、3天的工程师维修培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤24小时 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |