|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | | |
| 项目  编号 | | 2024-JQ06-W1266（02） | | | 项目  名称 | 口腔洁治清洗设备 | 最高限价  （万元） | | | 25 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于口腔牙结石洁治、牙周治疗、根管荡洗 | | | | 否 | 相关证明材料 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备CFDA认证 | | | | 否 | 注册证 | |
| 3 | 工作频率 | |  | 24-32HZ | | | | 否 | 说明书 | |
| 4 | 功 率 | |  | ≥100VA | | | | 是 | 说明书 | |
| 5 | 供水压 | |  | 供水压力100-500kpa | | | | 否 | 说明书 | |
| 6 | 压缩气压 | |  | 压缩气压550-750kPa | | | | 否 | 技术白皮书 | |
| 7 | 重 量 | |  | ≤5kg | | | | 是 | 说明书 | |
| 8 | 同时具备超声洁牙和喷砂洁牙功能 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 说明书 | |
| 9 | 推车可移动式 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 彩页 | |
| 10 | 脚踏开关 | |  | ≥4控制模式 | | | | 是 | 说明书或厂家技术白皮书 | |
| 11 | 超声工作尖 | | ▲ | 具备扭矩限力扳手 | | | | 否 | 说明书或厂家技术白皮书 | |
| 12 | 手柄配LED灯 | | ▲ | 踏板踩下后灯光亮起，保持≥18秒 | | | | 是 | 技术白皮书 | |
| 13 | 冲洗流量范围显示 | | ▲ | 具备根据流量范围设定的大小，会有相应的指示灯显示 | | | | 否 | 技术白皮书 | |
| 14 | 最大冲水量 | | ▲ | ≥60ml/min | | | | 是 | 技术白皮书 | |
| 15 | 独立供水瓶 | |  | 具备 | | | | 否 | 说明书或厂家技术白皮书 | |
| 16 | 粉末流速 | | ▲ | 1.5g/min-9g/min | | | | 是 | 说明书或厂家技术白皮书 | |
| 17 | 喷砂手柄可拆卸可高温消毒 | |  | 具备 | | | | 否 | 说明书或厂家技术白皮书 | |
| 18 | 报警及安全指标 | |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | | | | 否 | 相关证明材料 | |
| 19 | 设备不良事件 | |  | 设备不良事件情况：厂家自报设备近三年不良事件情况 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 20 | 配置要求 | | ★ | 每台至少配：1.主机1台；2.龈上喷砂手柄5个；3.龈下喷砂手柄5个；4.LED超声手柄5个；5.超声手柄线1条；6.喷砂手柄线1条；7.龈上喷砂罐1个；8.龈下喷砂罐1个；9.350ML水瓶1个；10.A,P,PS工作尖含（扭矩限力扳手）各2个；多功能脚踏1个 | | | | 是 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1（质保） | | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2（质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3（质保） | | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4（质保） | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求(零配件) | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |