采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 半自动气相液氮存储罐 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于保存细胞、组织、疫苗、菌毒种等生物样本 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 2 | 冻存管储存量 |  | ★ | 2mL冻存管（以100孔方形盒计）≥39000只 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 3 | 冻存架 |  | ▲ | 罐内旋转桶可以容纳方形冻存架（冻存架可存放边长133mm正方形冻存盒）≥30个；配置单盒锁定冻存架，无样本盒掉落风险，且大大缩短样本室温暴露时间。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 4 | 罐体 |  | ▲ | 罐体为不锈钢真空绝热偏颈小口罐，除罐口外所有表面均有真空层覆盖，罐口面积≤罐体横截面积的25%。标配真空规管：可支持实时读取罐体的真空状态。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 5 | 容量 |  | ▲ | 罐体总容量≤1000升；平台下最大液氮容量≥140升。液氮断供后，静态条件下，冻存架顶部温度≤-180°C的时间≥7天，≤-135°C的时间≥12天。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 6 | 液氮补给罐 |  | ★ | 液氮补给罐液氮净容积≥200升，安全阀设定压力：0.15MPa，爆破片设定压力：1.38MPa。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 7 | 快速除雾功能 |  | ▲ | 具有不依赖液氮注入的快速除雾功能。除雾模块位于设备内部，无需液氮辅助，即可快速除雾（提供设备上对应操作界面的照片） |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 8 | 液氮自动灌注功能 |  |  | 可实现液氮自动灌注功能，当液位下降至低液位时，系统可自动开启进行补液，补液至高液位时，自动关闭，停止补液。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 9 | 热气旁路模块 |  |  | 具有由排气电磁阀、温度探头、管路及消音器组成的热气旁路模块，将液氮注入管内前将管道内的升温氮气排出到环境中。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 10 | 进液管路 |  |  | 进液管路双电磁阀设计，互为备份。防止液氮过充，淹没样本。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 11 | 冻存架提吊系统 |  |  | 标配同品牌冻存架提吊系统，无需手工提拉冻存架。冻存架提吊系统的上升、下降通过罐体顶部控制面板按键控制，无需遥控器。冻存架起吊或下降过程中，可在任意位置稳定悬停。且冻存架提吊系统横臂无需任何机电驱动，可手动前后，左右移位。冻存架起吊或下降过程中，如意外断电，冻存架科悬停于当前位置，避免失控掉落。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 12 | 控制系统 |  |  | 标配屏幕不小于12英寸的彩色触屏控制系统，可实时显示罐体内最高温度、最低温度，液位高度，每天液氮消耗量等信息。具有液位超限报警等报警功能。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 13 | 运行状态显示 |  | ▲ | 设备运行状态对应多种灯光颜色显示：灯光颜色显示至少包含四种工作模式：报警、下单提醒、静态待机、开盖存取。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 14 | 监控 |  |  | 可显示罐体内冻存架顶部和底部温度，精度≤±1.0°C。支持设备报警阈值，超出阈值可发出声光警报。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 15 | 开盖取样 |  |  | 开盖取样需现输入账号、密码，登录后才能解锁罐盖，操作人信息可被记录，可查询、下载和溯源。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 16 | 系统对接 |  |  | 可无缝接入同品牌设备管理平台。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 17 | 配置要求1 |  | ★ | 主机1台。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配置要求2 |  | ★ | 提吊系统1套。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配置要求3 |  | ★ | 适配方形冻存盒（133mm*133mm*52mm）冻存架≥30个。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 配置要求4 |  | ★ | 液氮补给罐1台。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |