采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 透析患者动态血压监测仪 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 可同步采集测量72小时动态心电、动态血压的数据 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具有NMPA、CE认证 |  |  |  | 否 | 认证证书 |
| 3 | 心电导联数 |  |  | 通过切换导联线实现3/12通道数据采集 |  |  |  | 否 |  |
| 4 | 心电采样频率 |  | ★ | ≥32000Hz |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 5 | 分辨率 |  | ▲ | ≥24位 |  |  |  | 否 | 技术白皮书说明书 |
| 6 | 记录盒重量 |  | ▲ | ≤180克 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 7 | 心电计时准确性 |  | ★ | 24小时内≤15s |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书 |
| 8 | 心电起搏检测 |  | ▲ | 多通道同步检测，可识别1-200mv.0.1-2ms起搏脉冲 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 9 | 记录盒屏幕 |  | ▲ | 具备2.8寸及以上LCD屏幕，分辨率≥320*240 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 10 | 输入阻抗 |  | ▲ | ≥60MΩ |  |  |  | 否 | 检测报告 |
| 11 | 记录时间 |  | ★ | 心电及血压72小时及以上连续记录 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 12 | 共模抑制比 |  | ★ | ≥140dB |  |  |  | 否 | 检测报告 |
| 13 | 防护等级 |  | ▲ | IP22 |  |  |  | 否 | 检测报告 |
| 14 | 血压测量范围 |  |  | 收缩压50-295mmHg;收缩压20-245mmHg |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 血压测量结果存储数目 |  |  | ≥896条 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 血压测量间隔 |  |  | 预设5/10/15/20/30/60/120等，可自由设定测量间隔（2-120分钟） |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 脉搏波 |  |  | 血压测量支持脉搏波形记录和回放，可供二次编辑校正 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 恢复数据 |  |  | 支持恢复之前多人数据，支持恢复误删除病例 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 运动检测 |  | ★ | 支持体位及运动信息检测 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书 |
| 20 | 数据接口 |  |  | 支持USB数据线、SD卡读卡器、蓝牙传输 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 电池供电 |  |  | 2节5号电池 |  |  |  | 否 |  |
| 22 | 高级分析工具 |  |  | 具有HRV、HRT、TWA、QTd、VCG、VLP、SAP等分析功能 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 危急值预警 |  |  | 可根据需求设置危急值检测阈值参数 |  |  |  | 否 |  |
| 24 | 儿童血压测量模式 |  | ★ | 具有儿童血压测量模式，可根据性别、年龄等信息自动调整血压分析标准 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书 |
| 25 | 动脉硬化指数 |  | ▲ | 可打印动脉硬化报告 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书 |
| 26 | 心电血压报告 |  |  | 可打印心电血压结合报告 |  |  |  | 否 |  |
| 27 | 配置需求 |  | ★ | 动态心电血压记录仪主机10台，导联线10条，记录卡10张，袖带10条，背包10个 |  |  |  | 否 | 配置清单 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%（9项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |