## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 9 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 注：1.投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写专用附件2-5商务条款响应偏离表。并按照备注要求提供证明材料。 2.商务要求不接受负偏离，负偏离视为无效投标。 |  |  |  |

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于眼底断层检查及眼底血流成像检查 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 光源 |  | 扫频激光光源 | 否 |  |
| 4 | 中心波长 |  | （840-1060）nm | 否 |  |
| 5 | 断层成像扫描速度 | ★ | ≥100000A-Scan/sec | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 眼底断层扫描长度 | ▲ | ≥15mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 前节断层扫描长度 | ▲ | ≥16mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 眼底断层成像深度 | ▲ | ≥4mm | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 前节断层成像深度 | ▲ | ≥14mm | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 前节断层3D成像范围 |  | ≥(16×16)mm | 否 |  |
| 11 | 断层成像屈光补偿 |  | ≥（-20～+15）D | 否 |  |
| 12 | 断层成像轴向光学分辨率 | ★ | ≤5μm | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 断层成像轴向数字分辨率 |  | ≤1.9μm | 是 |  |
| 14 | 断层成像横向光学分辨率 | ▲ | ≤15μm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 眼底成像原理 |  | 激光共聚焦眼底镜 | 否 |  |
| 16 | 眼底成像扫描波长标准值（不计算误差） | ★ | ≥840nm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 眼底成像范围 |  | ≥40°×40° | 否 |  |
| 18 | 眼底成像最小瞳孔 |  | ≥2.0mm | 否 |  |
| 19 | 眼底成像追踪频率 |  | ≥60Hz | 否 |  |
| 20 | 单次扫描前节血流成像范围 |  | ≥(16×16)mm | 否 |  |
| 21 | 单次扫描眼底血流成像范围 |  | ≥(10×10)mm | 否 |  |
| 22 | 单次扫描最高血流成像分辨率 |  | ≥1024×1024 | 否 |  |
| 23 | 血流成像拼图范围 | ▲ | ≥(28×24)mm | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 24 | 扫描模式 |  | 至少具备单线、十字、辐射、、网格、ONH、GMA、黄斑容积、3D视盘、3D黄斑、前节3D、视盘OCTA、黄斑OCTA等模式，可自由切换 | 否 |  |
| 25 | 前房测量及量化指标 |  | 至少包含中央角膜厚度CCT、前房深度ACD、前房体积ACV、房角隐窝距离 ARW、巩膜突距离 SSD、前房角度（房角隐窝）、前房角度（巩膜突）、房角开放距离、小梁虹膜面积等指标 | 否 |  |
| 26 | ICL拱高测量 |  | 可自动或手动测量ICL拱高 | 否 |  |
| 27 | 角膜厚度分析 |  | 可分析角膜厚度、角膜基质层厚和角膜上皮厚度 | 否 |  |
| 28 | 360°全景房角量化分析功能 |  | 3D重建房角，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积 | 否 |  |
| 29 | 前节OCTA | ▲ | 可量化前节血流密度，前节血流面积/灌注面积 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 30 | 视网膜全层量化分析功能 |  | 视网膜厚度分析，视网膜厚度地形图，视网膜各层分层及量化分析，黄斑区体积测量，Enface成像，自动或手动测量脉络膜厚度 | 否 |  |
| 31 | 配置要求 | ★ | 主机、工作站、彩色激光打印机、升降台、可拆卸外接镜头、配套软件各一套 | 否 | 企业承诺 |
| 备注：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%，投标企业技术分值为0分 5.本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |