|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（服务类） | | | | | | | | | | |
| 项目  编号 | | 2025-JQ06-F5007 | | | 项目  名称 | 飞利浦血管造影机维保 | 最高限价  （万元） | | | 38.9 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 飞利浦FD20血管造影机标准保修(包括血管造影机软硬件、不包含探测器，球管） | | | | 否 | 提供保修服务方案 | |
| 2 | 资格要求 | | ★ | 投标人是原厂或原厂合法授权代理商，须具有医疗设备维修企业资格，并在过去5年内无重大维修事故及法律纠纷发生 | | | | 否 | 提供授权书，营业执照，过去五年内无重大事故及法律纠纷承诺书 | |
| 3 | 市场实力 | | ▲ | 实际服务提供商应具备同机型设备保修经验≥2家 | | | | 否 | 提供维保合同 | |
| 4 | 开机率要求 | | ★ | ≥95%（全年按365天计算，若不能达到规定开机天数，按超过部分两倍顺延保修期） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 保养要求 | | ★ | 提供每年4次维护保养服务，维护保养记录（电子纸质各一份，包括技术参数、主要部件状态等）向医学工程室提交存档 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 设备日常维护要求 | | ★ | 中标人须提供含节假日7天×24小时的保修服务 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 专业工具 | | ★ | 实际服务提供商需具有经校正的维修、保养设备的专业维修工具、仪器 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 设备服务要求 | | ★ | 每次服务需通知医学工程室工程师参与 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 风险防控 | | ★ | 由于实际服务提供商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人全部承担 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 零备件要求 | | ★ | 所更换的备件必须供应原厂全新零配件 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 备件质量保证 | | ★ | 所更换配件遵循配件单独保修时间≥3个月 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 服务期限 | | ★ | 签订合同日起2年 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 合同签订后每半年付款当年维保费50% | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 售后服务（质保） | | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师培训 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 售后服务（响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时.更换配件到货安装时间：国内库房常规配件≤36小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |