- 采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 冷冻切片机 | 最高限价（万元） | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于低温下切割生物组织样本 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ▲ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 相关证书材料 |
| 3 | 负压抽吸 | ★ | 具备负压抽吸功能，以辅助修块、切片和展片，并轻松处理废屑 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 设备操作 | ★ | 采用纯按键控制，整体机身无触摸屏设计 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 双压缩机制冷 | ★ | 具备双压缩机制冷，腔体与样本头可单独制冷 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 刀架制冷 | ▲ | 采用冷空气循环和刀架送风技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 环保功能 | ★ | 具备HEPA空气净化系统，确保安全的实验室环境 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 冷冻箱 |  | 冷冻箱制冷温度 ≤ -35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接，无死角，易于清洗和消毒 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 除霜功能 |  | 冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长≤12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长≤15分钟 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 速冻架 |  | 速冻架冷冻位点数 ≥ 17个 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 快速制冷位点 | ▲ | 具备珀尔帖快速制冷位点，位点数≥2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间≥10分钟，并与速冻架温差≥17℃ |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 机身控制面板 | ▲ | 控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。在样品回缩时面板以亮黄色提示，控制面板需含有样品头快速回位功能、样品头以20um恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 半刀切片 |  | 具备半刀切片功能，可进行半刀切片 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 切片厚度范围 |  | 1-100 um |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 修片厚度 |  | 修片厚度设置范围1-600 um。修块值超出切片厚度 200 μm 时，控制面板显示屏闪烁，明确通知操作者切片过厚。 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 修片模式 |  | 设置有用于临床样本的快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置。 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 水平进样 |  | ≥ 25 mm |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 样品垂直行程 |  | ≥ 59 mm |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 电动粗修 |  | 采用2档电动粗修，快速修块速度900 μm /s，慢速修块速度300 μm /s |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 样品回缩 |  | 具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 样品定位 |  | ± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位 |  |  |  | 否 |  |
| 22 | 环境安全 | ★ | 设备机身采用抗菌银离子涂层技术，可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 23 | 人员安全 | ▲ | 具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒，并可提供第三方检测实验室认证。消毒系统可预设置30分钟中等消毒与180分钟强效消毒2种消毒模式 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 24 | 最大可切片样品尺寸 |  | 50 mm x 80 mm |  |  |  | 否 |  |
| 25 | 滑窗加热 | ▲ | 具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 配置要求1 | ★ | 1、冷冻切片机：1台 2、手动手轮：1个 3、样品托：5个 4、切片废物槽：1个 5、冷冻切片用安全手套：1副 6、使用说明书：1份 7、电源线：1根 8、工具套装：1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点北京市海淀区。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格且质保期满后无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按停机时间两倍延保。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 质保期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 免费提供工程师维修培训和人员使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 响应时间≤2小时 维修到达现场时间≤48小时 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |