**采购需求表(物资类)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 纯音听力计 | 最高限价  (万元) | 30.00 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注(证明 材料等其 他要求) |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 具备纯音气导测听、骨导测听、言语测听、高频 测听、耳鸣测试等多种特殊测试等功能，属临床 常规听力检查，为听力障碍，先天性耳聋，突发 性耳聋、职业噪声聋等临床听力疾病的定量、定 性、定位提供精确测试依据。 | | | 否 | 企业承诺 或说明书 |
| 2 | 资质认证1 | ★ | 具有NMPA(CFDA)认证 | | | 否 | 医疗器械 注册证 |
| 3 | 资质认证2 | ▲ | 具有CE或ISO认证 | | | 否 | 认证证书 |
| 4 | 可检查项目 | ▲ | 包含纯音测听，言语测试，声场测听；气导听阈、 骨导听阈、声场测听、言语测听、高频测听、TEN 测试、特殊测试等检查 | | | 否 | 提供第三 方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |
| 5 | 纯音听力计模块 | ▲ | 具备气导测试、骨导测试、高频测试、声场测试 | | | 是 | 提供第三 方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明 书 |
| 6 | 气导耳机标准频 率 | ▲ | ≥(125-12500)Hz | | |  | 提供第三 方检测报 告或者是 该产品彩 页、说明  书 |
| 7 | 插入式耳机标准 频率 | ▲ | ≥(125-8000)Hz | | | 是 | 提供第三  方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |
| 8 | 高频耳机标准频 率 | ▲ | ≥(125-20,000)Hz | | | 是 | 提供第三 方检测报 告或者是 该产品彩 页、说明 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 书 |
| 9 | 特异性噪音刺激 | ▲ | ≥(125-12,500)Hz | 是 | 提供第三  方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |
| 10 | 骨导耳机频率 | ▲ | ≥(250-8000)Hz | 是 | 提供第三 方检测报 告或者是 该产品彩 页、说明  书 |
| 11 | 刺激类型 | ▲ | 具有纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、特异性噪 音、脉冲特异性噪音类型 | 是 | 提供第三  方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |
| 12 | 测试频率解析度  (最大) | ▲ | ≤2Hz | 是 | 提供第三  方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |
| 13 | 测试声强解析度  (最小步进) | ▲ | ≤2dB | 是 | 提供第三 方检测报 告或者是 该产品彩 页、说明  书 |
| 14 | 测试精度 | ▲ | ≤0.05% | 是 | 提供第三 方检测报 告或者是 该产品彩 页、说明  书 |
| 15 | 输出端口 | ▲ | 气导≥2组，骨导≥2组，内置功放≥1组、外置  功放≥1组、对讲系统≥2组 | 是 | 提供第三 方检测报 告或者是 该产品彩 页、说明  书 |
| 16 | 内置功率放大器 功率 | ▲ | ≥35W | 是 | 提供第三 方检测报 告或者是 该产品彩 页、说明  书 |
| 17 | 言语测试模块 | ▲ | 具备内置中文言语测试材料，具有言语察觉阈、 言语接受阈、言语识别率、言语舒适阈、字母识 别率、不舒适阈等自动测试分析功能 | 否 | 提供第三  方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 耳鸣评估模块 | ▲ | 具有耳鸣频率、响度匹配、残余抑制试验，具备 耳鸣评估、诊断和治疗功能 | 否 | 提供第三  方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |
| 19 | 特殊测试模块 | ▲ | 具备SISI短增量敏感试验、Stenger伪聋测试、 ABLB双耳响度平衡测试、TEN TEST、SAL、Tone Decay音衰变测试等测试功能 | 否 | 提供第三  方检测报  告或者是  该产品彩  页、说明  书 |
| 20 | 屏幕显示信息 |  | 支持显示声强、频率、测试信号类型、听力图等 信息 | 否 |  |
| 21 | 操作方式 |  | 支持计算机操作和主机控制面板操作两种方式 | 否 |  |
| 22 | 兼容性 |  | 兼容NOAH软件 | 否 |  |
| 23 | 特定阈值存储功 能 |  | 具备 | 否 |  |
| 24 | 一键资料输入功 能 |  | 具备 | 否 |  |
| 25 | 配置要求1 | ★ | 中文操作系统(内置纯音模块、高频测试模块、 言语测试模块、耳鸣评估测试模块、特殊测试模 块等)1套，校准系统软件1套； | 是 | 企业承诺 |
| 26 | 配置要求2 | ★ | 听力计主机1套、气导耳机(头戴式)≥1副、骨 导耳机≥1副、高频耳机≥1副、监听耳机≥1副、 病人应答器≥2个、对讲系统≥1套、信息处理系 统1套(含打印输出设备1台) | 是 | 企业承诺 |
| 27 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对 医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过 程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具 有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货 地点 | ★ | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付(预付)0%,物资到货(服  务完成)验收后付95。 | 否 | 企业  承诺 |
| 3 | 履约保证金/质 量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余  5%(不超过5%) | 否 | 企业  承诺 |
| 4 | 产品包装和运输 要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确 保包装完好，运输确保不对产品造成损 伤。 | 否 | 企业  承诺 |
| 5 | 售后服务1  (质保) | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时 间不高于5%(按365日/年计算)。 | 否 | 原厂 授权 ( 企 业承 诺 ) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 售后服务2  (质保) | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务， 免费升级和维护软件，免费提供使用培 训。 | 否 | 企业 承诺 |
| 7 | 售后服务3  (质保) | ★ | 提供不少于2人次、3天的工程师维修 培训。 | 否 | 企业  承诺 |
| 8 | 售后服务4  (响应时间) | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场 时间≤4小时。 | 否 | 企业  承诺 |
| 9 | 备品备件要求  (零配件) | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保 证零配件供应。 | 否 | 企业  承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工 具。 | 否 | 企业  承诺 |
| 11 | 保密要求 | ★ | 无 |  |  |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用  该物资或其任何一部分时，不受第三方  侵权指控。同时，报价供应商不得向第  三方泄露采购机构提供的技术文件等  材料。基于项目合同履行形成的知识  产权和其他权益，其权属归采购单位所 有，法律另有规定的除外。 | 否 | 企业  承诺 |
| 13 | 物资编目编码、 打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要 求，报价供应商应当予以明确响应，相 关费用包含在报价中。 | 否 | 企业  承诺 |