## Sheet1
技术需求表（物资类）
编号 |  | 2023-JQ06-H1125 |  |  | 项目名称 | 导引导管 | 最高限价（万元） | —
（合并项目）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于将介入器械和诊断器械引入外周和神经血管系统 |  |  |  | 否 | 注册证
2 | 注册证要求 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 认证要求 |  | ▲ | 符合GB/T42061-2022idt ISO 13485：2016 |  |  |  | 否 | 认证证书
4 | 外层材料 |  | ▲ | 外层由软硬渐变的聚氨基甲酸酯、聚醚嵌段酰胺和尼龙组成，近端支撑性强，远端柔顺性强，通过性好 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
5 | 中间层材料 |  | ▲ | 中间层为镍钛合金丝，具有优异的弹性和支撑性，导管抗折性能强 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 内层材料 |  | ▲ | 内层材料为聚四氟乙烯，摩擦力低，确保各种器械可以在导管内顺畅通过 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
7 | 显影性能 |  | ▲ | 头段采用铂铱合金显影环，清晰标识到位情况 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
8 | 超软头端 |  | ▲ | 聚氨基甲酸酯超软头端，不易损伤血管 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
9 | 亲水涂层 |  | ▲ | 产品涂覆有具有超润滑亲水涂层，摩擦系数小，在血管中可以顺滑推送 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
10 | 顺应性能 |  | ▲ | 1)远端6cm-15cm柔软段，到位容易，跟踪性强。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
2)全长10级软硬渐变，平滑过渡，兼顾近端支撑和远端到位；
3)头端30cm变节距镍钛弹簧，抗抽扁，抗负压，柔顺且过弯能力强，可高到位直接抽吸血栓。
11 | 应用性能 |  | ▲ | 远端50cm亲水涂层，推送顺滑。中间过渡段为连续镍钛线圈，抗扭结，抗打折。近端为连续镍钛线圈，加强支撑，PTFE内腔提供优良的通过性，既可配合取栓支架取栓，可用于缺血手术颅内狭窄辅助支架的置入；也能够用于出血手术动脉瘤辅助栓塞，以及支架的置入。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 规格 |  | ▲ | 覆盖外径4-8F、长度80-140cm，适合各种血管情况，可以满足不同体型、病情的病人需求 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
1)4F外径，0.040inch内腔，132、148cm两种可用长度。
2)5F外径，0.060inch内腔，115、125、132cm三种可用长度。
3)6F外径，0.068inch内腔，105、115、132cm三种可用长度。
4)6F外径，0.070inch内腔，100、115、120、130cm四种可用长度
5)6F外径，0.072inch内腔，115、132cm两种可用长度。
6)8F外径，0.088inch内腔，80、90cm两种可用长度。
13 | 企业实力 |  | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 否 | 高新技术企业证
14 | 专利及知识 |  | ▲ | 实用新型专利证书：一种防断裂的高柔性神经血管内导管 |  |  |  | 否 | 专利证书
15 | 专利及知识 |  | ▲ | 实用新型专利证书：一种防压迫的双层神经血管内导管 |  |  |  | 否 | 专利证书
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后根据甲方订单要求交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款条件 |  | ★ | 按订单支付，验收合格后满3个月支付货款。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 售后服务1 |  | ★ | 临时行动中提供应急支援保障服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务2 |  | ★ | 产品发生质量问题和破损问题，免费包换。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务3 |  | ★ | 根据甲方要求，免费提供使用培训或者跟台服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
注：★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
经济要求不接受企业负偏离。