## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 厂家自报 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备CFDA认证 | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 温度控制模式 |  | 具有预热模式、手控模式、肤温模式 | 否 |  |
| 3.2 | 辐射箱旋转 | ★ | 水平360°旋转，≥5档调节 | 是 | 彩页或者白皮书（辐射头/辐射箱旋转，可以水平向左旋转180°，复位后水平向右旋转180°或者水平360°连续旋转） |
| 3.3 | 照明灯 | ▲ | 具备，亮度无级可调 | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4 | 检查治疗灯 | ▲ | 光照角度可360°调节 | 否 | 彩页或者白皮书（光照角度可360°连续调节） |
| 3.5 | 床体倾斜角度调节 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.6 | APGAR评分计时功能，APGAR评分 | ▲ | 具备 | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.7 | 肤温控制功能 |  | 肤温控制范围≥（32.0—38.0）℃ | 否 |  |
| 3.8 | 婴儿电子秤称重功能 | ▲ | 体重测量范围：≥（200—8000）g | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.9 | 黄疸治疗装置 |  | 配备,有效使用寿命≥20000小时 | 是 |  |
| 3.10 | T型复苏装置 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.11 | 空氧混合装置 |  | 具备，氧浓度设置范围：21%-100%； | 否 |  |
| 3.12 | 负压吸引装置 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.13 | 脉搏血氧监测装置 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.14 | 报警功能 |  | 断电报警，设置报警，检查报警，传感器报警，超温报警，偏差报警，系统错误报警等 | 否 |  |
| 4 | 配置需求 | ★ | 辐射箱、婴儿床、控制仪、皮肤温度传感器、黄疸治疗装置、T型复苏器、空氧混合装置、负压吸引装置、脉搏血氧监测装置 | 否 | 企业承诺（按照配置需求分别配置1台） |
| 5 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 | 否 | 企业承诺 |
| **1.▲标识的指标负偏离≥3项，报价供应商技术分值为0分；**  **2.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，报价供应商技术分值为0分；**  **3.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；**  **4.★和▲标识的指标均需投标企业按照备注要求提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。** | | | | | |