## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 负压真空内镜洁净存储柜 | 最高限价（万元） | 39
采购数量 |  | 3 |  | 预算单价 （万元） | 15 | 预算总价（万元） | 45
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于复用处理后的内镜干燥、无菌保存，能够在≥168小时保持微生物数量稳定。双门双通道、双观察屏设计，能够使污染区和洁净区实现物理隔离。 |  | 否 | 储存时间检测报告和企业承诺
2 | 资质认证 |  | ▲ | 生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、GB/T27922商品售后服务评价认证 |  | 否 | 提供证书认e云截图
3 | 技术和性能参数
3.1 | 过滤系统 |  | ▲ | 顶部具备进、排气通道，进气通道使用无隔板高效空气过滤装置，过滤等级≥ HEPA13级， 捕集空气中0.3μm以上颗粒物的效率≥99.9%， |  | 否 | 过滤装置检测报告认e云截图和企业承诺
3.2 | 杀菌系统 |  |  | 内置低温等离子体杀菌系统，等离子体可杀灭柜内空气和物表的细菌、病毒。 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.3 | 装载方式 |  | ▲ | 柜内设置≥8层的水平放置空间，可储存≥16条内镜，每层配有正压轴流风机，对内镜表面进行吹干，每镜应连接负压管道抽吸装置，对内镜腔体进行干燥，负压抽吸管道自带负压传感器 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.4 | 温湿度控制 |  | ▲ | 设备可实时监测柜内、外温度、湿度并以码表和曲线的方式显示在屏幕上，当温度、湿度高于设定值，启动智能控制装置，对柜内温度、湿度进行调节，湿度应≦60%。 |  | 否 | 显示屏码表和曲线图表实景照片和企业承诺
3.5 | 控制方式 |  |  | 预置强化干燥、长效储存、智能储存等多种程序，程序设定后自动工作，电控磁吸门锁，RFID卡智能开关门。 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.6 | 追溯装置 |  |  | 设备自带RFID读卡器，可记录内镜身份编号，操作人员编号，存镜时间、取镜时间，实现内镜储存智能追溯。 |  | 否
3.7 | 柜门设计 |  | ▲ | 柜门采用电动开关门，金属边框与全钢化玻璃观察窗，双门双通道设计。储存柜应始终处于正压状态，可实时监测柜内、外压力差，并以码表和曲线的方式显示在屏幕上，保证柜内的空气洁净。关门具有自动防夹功能。 |  | 否 | 提供显示屏压差的码表和曲线图表实景照片和企业承诺
3.11 | 监测报警 |  |  | 设备具备真空度和真空压力检测。过滤装置阻力检测，可自动提醒清洗和更换过滤装置。 |  | 否
3.14 | 储镜篮筐 |  |  | 篮筐材质SUS304不锈钢板穿孔板，篮筐尺寸≥590×490×100mm |  | 否
3.15 | 显示界面 |  | ▲ | 储境侧和取镜侧分别配置≧10英寸全色彩液晶触摸屏，运行界面实时显示包括存放日期、内镜编号、内镜类型、存储状态、操作员、存放时间、柜内温度、柜内湿度、柜内外压差等信息。 |  | 否 | 彩页或白皮书
3.16 | 整体性能 |  | ▲ | 产品按照T/WSJD 21-2022《内镜储存干燥柜卫生要求》中规定进行干燥性能、储存性能、结构与功能系统性能、内镜腔道注气（抽气）系统性能、温湿度监测性能、报警系统性能、追溯系统性能的检测。 |  | 否 | 检测报告认e云截图和企业承诺
4 | 配置需求（单台/套） |  | ★ | 1、双门储存柜1台 2、SUS304不锈钢板穿孔网篮：8个。 3、内镜抽吸装置连接器：16条。 4、HEPA13 级空气过滤装置：1套。 5、内镜身份卡：20张 6、洗消人员身份卡：5张 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分
签字栏
需求拟定人员
需求部门
技术部门
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次， 有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含： “★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减， 评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。