| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2025-JQ06-W3180 |  | 项目名称 | 肛肠压力检测仪 | 最高限价（万元） |  | 20 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于评估肛门和直肠功能 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 |  | 否 | 产品注册证 |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 压力换能器 |  | 压力传感器 |  | 否 |  |  |
| 3.2 | 测压通道数 | ★ | 8通道 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 3.3 | 水灌注装置系统 | ▲ | 恒压灌注装置 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 3.4 | 水灌注装置系统 | ▲ | 配灌注压力表头，灌注压力数字、表头双显示，有过压保护功能 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 3.5 | 水灌注装置系统 |  | 医用聚碳酸酯灌注源 |  | 否 |  |  |
| 3.6 | 水灌注装置系统 |  | 灌注系统带泄漏检测、保护功能 |  | 否 |  |  |
| 3.7 | 附属配件 | ▲ | 9腔带柱状囊球测压导管（分成人型、儿童专用型两种） |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 3.8 | 牵引仪装置 |  | 牵引仪由软件控制回位、牵拉，高低可调节，有二端限位保护(自动停止）功能 |  | 否 |  |  |
| 3.9 | 分液板 |  | 一体式多联分液板 |  | 否 |  |  |
| 3.10 | 测压连接管 |  | 专用测压连接管 |  | 否 |  |  |
| 3.11 | 软件包 |  | 可免费升级 |  | 否 |  |  |
| 3.12 | 参数定义 |  | 多项参数自定义，个性化操作、自动导航指示 |  | 是 |  |  |
| 3.13 | 定位功能及校准功能 |  | 独特的软件通道零点定位功能和参数自校准功能，各通道可单独或同时进行 |  | 否 |  |  |
| 3.14 | 操作向导提示 |  | 测压过程中有操作向导提示 |  | 否 |  |  |
| 3.15 | 压力事件图标分析 |  | 全自动分析压力事件图标显示 |  | 否 |  |  |
| 3.16 | 3D高清功能 |  | 具备 |  | 否 |  |  |
| 3.17 | 检测项目 | ▲ | 至少包含测试直肠静息压、肛管静息压、肛管舒张压、肛管最大收缩压 |  | 是 | 产品注册证 |  |
| 4 | 配置 | ★ | 主机及配套附件1套，测压导管≥5根（根据用户需求自选） |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； - 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章； 3.▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |