## 设备
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2025-JQ06-W3042 |  | 项目名称 | 手持式血液分析仪 | 最高限价（万元） | 25
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 需用于监测体内酸碱平衡的调节功能，并以此来判断酸中毒的有无及其程度。 |  |  | 否 | 技术白皮书
2 | 资质认证 |  | ★ | 具有NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 测定方式 |  | ▲ | 生物电极法，微电流技术 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
4 | 定标 |  | ▲ | 卡片定标液单点定标，无需其他定标消耗品 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
5 | 测量参数 |  | ▲ | Na,K,Cl,PH,PC02,P02,TC02,iCa,Glu,HCT,Lac,ACT，cTnl，BNP,BUN,Crea，HC03，TCO2，BE，Anion Gap,s02,Hb |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
6 | 血样类型 |  |  | 可以用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确 |  |  | 否
7 | 消耗品 |  |  | 除一次性检测用卡片外无其他消耗品 |  |  | 否
8 | 最小采样量 |  | ▲ | ≤60μl |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
9 | 可采用样品 |  | ▲ | 动脉血、静脉血 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
10 | 检测时间 |  |  | 血气、电解质等3分钟可看到报告 |  |  | 否
11 | 采样量 |  |  | ≤120μl |  |  | 否
12 | 质控方式 |  | ▲ | 内外部电子质控；通过卡片质控液进行质控（高、中、低三级质控液） |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
13 | 免费升级 |  | ▲ | 提供 |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页
14 | 打印机 |  |  | 具备 |  |  | 否
15 | 显示屏 |  |  | 液晶显示屏 |  |  | 否
16 | 接口 |  |  | 以太网接口或USB接口 |  |  | 否
17 | 自诊断功能 |  |  | 具备自诊断程序 |  |  | 否
18 | 存储检测数据数量 |  |  | ≥5000组 |  |  | 否
19 | 红外扫描 |  |  | 具备红外线扫描患者一维码基本信息 |  |  | 否
20 | 报警及安全指标 |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否
21 | 配置要求1 |  | ★ | 主机1台、原厂后备电池夹1个、打印机1台 |  |  | 否 | 企业承诺
22 | 配置要求2 |  | ▲ | 设备自带运行软件 |  |  | 否 | 企业承诺
23 | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
24 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”得0分；▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥5项，“参数指标正负偏离情况”得0分；
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；经济要求不接受企业负偏离。

## 耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 手持式血液分析仪 |  | 编号 | 2025-JQ06-W3042
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 酸碱度pH |  | 400 | 人份
2 | 二氧化碳分压pCO₂ |  | 400 | 人份
3 | 氧分压O₂ |  | 400 | 人份
4 | 红细胞压积Hct |  | 400 | 人份
5 | 钾离子K |  | 400 | 人份
6 | 钠离子Na |  | 400 | 人份
7 | 钙离子Ca |  | 400 | 人份
8 | 氯离子Cl |  | 400 | 人份
9 | 葡萄糖Glu |  | 400 | 人份
10 | 乳酸Lac |  | 400 | 人份
| 项目（1、2、3、4、5、6、7、9） |  | 400 | 人份 | 2.68
| 项目（1、2、3、10） |  | 400 | 人份 | 2.4
| 项目（4、5、6、7、8、9） |  | 400 | 人份 | 2.68
注：在耗材报价时，供应商按照《封闭耗材(试剂)用量测算表》中最后3行报价。