采购需求表（物资类）

| 编号 | 2024-JQ06-W3732 |  |  | 项目名称 | 荧光成像系统 | 最高限价（万元） | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 核酸的定量分析 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 无 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 样品容量不得低于96孔 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 4 | 技术指标2 | ▲ | 检测灵敏度为1拷贝 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 5 | 技术指标3 | ▲ | 3色荧光通道 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 6 | 技术指标4 | ▲ | 激发光源为高亮度白光LED；激发范围：450-600nm，检测范围：500-640nm。 |  |  |  | 否 | 说明书 |
| 7 | 配置要求1 | ★ | 提供分析软件并免费升级 |  |  |  | 否 | 说明书或企业承诺 |
| 8 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于4人次、5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间72小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |