采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 压力微导管 | 最高限价（万元） | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 在冠状动脉血管造影术和介入术中测量冠状动脉病变血管的压力。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 压力微导管具备国家药品监督管理局NMPA批准的医疗器械注册证。 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 技术指标1 |  | ▲ | 压力测量范围：-30 mmHg至+300 mmHg。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 4 | 技术指标2 |  | ▲ | 准确度： 压力范围为-30mmHg～ +50mmHg时：±1mmHg+读数的±1%； 压力范围为+50mmHg～ +300mmHg时：读数的±3%。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 零点漂移：±5mmHg/h。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 6 | 技术指标4 |  |  | 工作条件： a）环境温度：15 ℃～35 ℃； b）相对湿度：30 %RH～75 %RH（无冷凝）； c）大气压力：525mmHg～795mmHg（700 hPa～1060 hPa）。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 7 | 技术指标5 |  |  | 灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 射线可探测性：头端有被X射线探测到的双标记环，可以指示传感器的位置。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 9 | 技术指标7 |  |  | 操作方式：可与导丝进行快速交换。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 10 | 技术指标8 |  |  | 防电击程度：CF型应用部分。 |  |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 11 | 配置要求 |  | ★ | 28套压力微导管及1台匹配的血流储备分数测量设备。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货通过验收后全额支付。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 |  | ★ | 质保年限不低于2年。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护配套设备，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |