### 一、商务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件委会 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-W3075 | | 项目名称 | 转运呼吸机 | 最高限价（万元） | 26 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 专用急救和转运呼吸机，适用于50ml以上潮气量患者的通气支持 | | | 否 | 注册证或使用说明书 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | 具备NMPA和FDA认证 | | | 否 | 注册证和FDA认证资料 |
| 3 | 通气模式（插管） | | ★ | 容量控制模式、同步间歇指令模式、双水平气道正压通气模式、压力支持模式 | | | 否 | 使用说明书或技术白皮书或彩页等 |
| 4 | 通气模式（无创面罩） | | ★ | 容量控制模式、同步间歇指令模式、双水平气道正压通气模式、压力支持模式 | | | 否 | 使用说明书或技术白皮书或彩页等 |
| 5 | 工作方式 | |  | 气动电控 | | | 否 |  |
| 6 | 潮气量 | |  | （50－2000）ml，最大误差≤15% | | | 否 |  |
| 7 | 通气频率 | |  | （4－100）次/分，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者） | | | 否 |  |
| 8 | 吸/呼比设置范围 | | ▲ | 50:1—1:100 | | | 否 | 使用说明书或技术白皮书或彩页等 |
| 9 | 流量触发灵敏度设置范围 | |  | （1—15）L/ min | | | 否 |  |
| 10 | 氧浓度 | |  | (40－100)%，1%连续可调节 | | | 否 |  |
| 11 | PEEP设置范围 | |  | （0－20）cmH2O | | | 否 |  |
| 12 | 吸气压力支持 | |  | （3－55）cmH2O | | | 否 |  |
| 13 | 最大峰值流量 | |  | ≥100L/min | | | 否 |  |
| 14 | 补偿功能 | |  | 自动泄漏补偿功能 | | | 否 |  |
| 15 | 报警功能 | |  | 至少具备分钟通气量、气道压力、氧气浓度、窒息等报警功能 | | | 否 |  |
| 16 | 自动选择切换气源功能 | | ★ | 可同时或单独连接钢瓶和设备带气源,可自动选择切换使用不同气源，确保连续供气 | | | 否 | 使用说明书或技术白皮书或彩页等 |
| 17 | 特殊环境适应 | |  | 海拔补偿功能（可用于飞机转运） | | | 否 |  |
| 18 | 防水 | |  | ≥IPX4级，防泼溅 | | | 否 |  |
| 19 | 防震 | |  | 能承受最高从75cm的高度下落的冲击 | | | 否 |  |
| 20 | 可用温度 | | ▲ | 可用于低温（-20至50摄氏度）现场救护，转运 | | | 否 | 使用说明书或技术白皮书或彩页等 |
| 21 | 显示器 | |  | (4-6)英寸 | | | 否 |  |
| 22 | 整机重量 | |  | ≤6Kg（含电池） | | | 否 |  |
| 23 | 后备电池 | | ★ | 断电后使用时间≥9h | | | 是 | 使用说明书或技术白皮书或彩页等 |
| 24 | 配置要求 | | ★ | 主机、病人管路、2L氧气瓶、资源自动转换系统（包括连接气瓶和中央供气的管路）、一体化设计连接支架系统、CO2监测模块 | | | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 | | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | |
| 2 | 评审方法 | | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。