## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于检测患者的肌肉、外周神经、中枢神经系统等电信号，系统需中外文切换。 | 否 | 注册证或彩页等相关技术说明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA（CFDA）认证，同时具备CE或FDA认证 | 否 | 产品注册证和FDA或CE认证 |
| 3 | 放大器通道数 | ▲ | ≥6通道，具有6个5芯DIN全屏蔽插槽，并配备6通道软件。（5芯DIN全屏蔽插槽越多为更佳） | 是 | 设备彩页等相关技术说明材料 |
| 4 | 模数转换 | ▲ | ≥24位 | 否 | 技术白皮书或设备彩页等相关技术说明材料 |
| 5 | 输入阻抗 |  | ≥1000MΩ | 否 |  |
| 6 | 灵敏度 | ▲ | 0.5µV/D-20mV/D(15步可调) | 否 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 7 | 滤波器 |  | 高通：0.01Hz-3kHz(16步可调) 低通：20Hz-20KHz(12步可调) | 否 |  |
| 8 | 共模抑制比 | ▲ | ≥124dB | 否 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 9 | 噪声水平 | ▲ | ≤ 0.4µV，（≤ 0.4µV为更佳） | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 10 | 隔离抑制能力 |  | ≥160dB | 否 |  |
| 11 | 每通道最大平均数 | ▲ | 12000次 | 否 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 12 | 扫描速度 | ▲ | 0.1ms/D-16S/D(29步可调) | 否 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 13 | 电刺激器输出范围 |  | 0-100mA | 否 |  |
| 14 | 电刺激重复频率 | ▲ | 0.1Hz–200Hz，（≥200Hz 为更佳） | 是 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 15 | 电刺激持续时间 | ▲ | 40µs–1ms | 否 | 检测报告等相关技术说明材料 |
| 16 | 强度分辨率 |  | 0.1mA/0.02mA | 否 |  |
| 17 | 电刺激输出模式 |  | 单，交替，爆发，串，冲撞 | 否 |  |
| 18 | 听觉诱发电位 |  | 脑干听觉诱发电位，OHL客观测听、耳蜗电图、中潜伏期诱发（MAEP）、皮层慢反应（SVR） | 否 |  |
| 19 | 声音刺激类型 |  | 短声click、纯音tone、爆发音burst、Pips、半正弦、正弦 | 否 |  |
| 20 | 短声时限 |  | 包含50μs，100μs | 否 |  |
| 21 | 视觉刺激模式 |  | 包含棋盘格翻转、水平条、垂直条 | 否 |  |
| 22 | 视觉刺激类型 |  | 全视野、左半视野、右半视野，左上视野，左下视野，右上视野，右下视野 | 否 |  |
| 23 | 盆底神经功能检查 | ▲ | 包含可以进行的盆底神经检查的项目 | 否 | 技术白皮书或设备彩页等相关技术说明材料 |
| 24 | 配置要求1 | ★ | 定量肌电图：自发电位、运动单位电位、干扰相等电位提供自动和手动采集MUP分析功能； 神经电图：运动传导速度（MCV）感觉传导速度（SCV）,微移定位,F-波,H-反射,重复频率电刺激,瞬目反射,植物神经电反应（SSR）。 诱发电位：听觉诱发电位（AEP）视觉诱发电位（VEP）体感诱发电位（SEP） | 否 | 配置清单及交货清单 |
| 25 | 配置要求2 | ★ | 主机系统1套、放大器1个、放大器支臂1个 台式电脑1台:酷睿™处理器,≥1T 硬盘, 液晶显示器, 22英寸 专业仪器车1台、打印机1台、 闪光眼罩1个、听觉诱发电位耳机1个 , 同芯圆针电缆 1根 同芯圆针电极 25根 电缆（三头夹）1根 凝胶 1支 导电膏 ≥100克 马鞍式刺激电极1根 接地表面电极 1根 一次性吸附表面电极100片 无创脑电电极，（盘状）10根 无创脑电电极配件，（夹子状）10根 | 否 | 企业承诺或配置清单及交货清单 |
| 1.▲标识的指标负偏离≥7项，报价供应商技术分值为0分； 2.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥14项，报价供应商技术分值为0分； 3.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★和▲标识的指标均需投标企业按照备注要求提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及报价供应商公章；进口产品需加盖国内总代理及报价供应商公章。 5.“XX等相关技术说明材料”中“相关技术说明材料”须为比“XX”所指定的更为有效的证明材料，由评审专家进行认定是否有效。 6.本项目所要求的NMPA认证、CE或FDA认证是针对主机的认证，不能体现规格型号的需由厂家说明理由（进口产品可以由国内总代理说明理由）并加盖对应的公章，否则认证及说明按照无效响应处理。 |  |  |  |  |  |