采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3221 |  |  | 项目名称 | 低温离心机 | 最高限价（万元） | 35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | ≥8寸液晶触摸面板，交流变频无刷电机，免维护无碳粉污染 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具有自动识别转子，自动限速，记录转子和吊篮寿命，95%时系统自动提示 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 3 | 技术指标1 |  | ▲ | 多级减震和震动检测系统，可实施检测离心平衡，离心更安全，如超过不平衡容忍度，即自动停机，声音报警提示，保证平衡运行 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 4 | 技术指标2 |  | ▲ | 电动开盖和关盖功能，配备防夹手功能。具有电子门锁开关状态显示及纠错功能、提高操作安全性，可使用脚踏开关进行平稳运行 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 10档加速曲线，10档减速曲线，并带有自由停机功能（软刹车功能）放置离心重悬，可以使用多档加速曲线组合功能，并实时显示转速，动态惯量检测系统：防止超载、超速情况发生 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 四种定速计时功能：启动计时、到达指定转速计时、保持模式、预约启动 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 7 | 技术指标5 |  |  | 自动计算RCF值，离心效果积分功能（ACE）模式，保证离心效果基本一致，方便质量控制 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 8 | 技术指标6 |  |  | 存储常用99+程序，支持快速预览程序参数 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 9 | 技术指标7 |  | ▲ | 控温范围-20-40℃，动态PED控温技术，控温精度≤±1℃ |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 10 | 技术指标8 |  | ▲ | 采用R404A环保制冷剂，快速制冷，从室温降至4℃≤5min。 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 11 | 技术指标9 |  | ▲ | 配备超大冷凝水收集盘 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 12 | 技术指标10 |  | ▲ | 可以无线传输数据，与实验室lis系统联网，自动扫码或手动扫码枪，样品标签识别 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 13 | 技术指标11 |  | ▲ | 设备内置射频模块，可无接触录入操作人员信息，并通过识别血袋射频标签录入血袋信息，实现“人、机、血”信息化三位一体。 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 14 | 技术指标12 |  | ▲ | 可接上机位、电脑、打印处理数据、进行数据溯源 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 15 | 技术指标13 |  | ▲ | 设备尺寸：长度≤900mm宽度≤800mm,高度≤1050mm |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或提供实体测量照片 |  |
| 16 | 技术指标14 |  | ▲ | 设备重量：主机重量≤400kg, |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 17 | 技术指标15 |  | ▲ | 转子支架采用精铸合金钢材质，确保转子支架强度（提供三方检测报告） |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书，需提供检测报告 |  |
| 18 | 技术指标16 |  | ▲ | 吊篮采用铝合金才材质，每个吊篮重量误差≤±2g |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 19 | 技术指标17 |  | ▲ | 独立加热功能：内置独立加热带，在不启动压缩机可进行快速加热，降低噪音的同时可同时快速从4℃升温22℃，可以不同制备切换 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 20 | 技术指标18 |  | ▲ | 自动待机模式30s后自动进入灯塔模式，选择三种能源模式;绿色模式、平衡模式、最大可用性，降低能耗，延长压缩机使用寿命 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 21 | 技术指标19 |  | ▲ | 远程网络监控管理平台，多台离心机集中管理 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 22 | 技术指标20 |  |  | 机身底部具备排水装置，无需拆卸离心腔即可冲洗机身内壁 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 23 | 技术指标23 |  | ▲ | 不平衡容忍度：对位≤125g |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 24 | 技术指标24 |  |  | 最高转速：≥4500rpm |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 25 | 技术指标25 |  |  | 最大离心力：≥7000rpm |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 26 | 技术指标26 |  | ▲ | 最大容量：≥16*500ml |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 27 | 技术指标21 |  |  | 离心机计时：30s-99h59min59s |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 28 | 技术指标22 |  | ▲ | 最大额定功率：≥2.5KW(需要检测报告） |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页，需检测报告 |  |
| 29 | 配置要求1 |  | ★ | 主机：1台 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |
| 30 | 配置要求2 |  | ★ | 8头水平转子： 1个 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |
| 31 | 配置要求3 |  | ★ | 双桶血袋掉篮：1L的8个 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |
| 32 | 配置要求4 |  | ★ | 血袋套筒：48个 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |
| 33 | 配置要求5 |  | ★ | 说明书一本、简要操作规程一份、合格证一张 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |
| 34 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |