采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3222 |  |  | 项目名称 | 荧光显微镜 | 最高限价（万元） | 45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 观察拍摄细胞或组织样本 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | NMPA或一类备案 |  |  |  |  | 否 | 相关证书 |  |
| 3 | 技术指标1 |  | ▲ | 光学系统：采用无限远光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm。 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 4 | 技术指标2 |  | ★ | 调焦行程：≥12mm |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 5 | 技术指标3 |  |  | 观察方式：至少具备明场、荧光、相差、微分干涉等观察功能 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 明场光源：长寿命LED透射光冷光源照明，寿命≥20000小时 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 7 | 技术指标5 |  | ★ | 荧光光源：激发滤块转换器≥6位旋转式。支持荧光滤块在线更换，荧光滤块可磁吸到位。长寿命金属卤素灯荧光光源，功率≥120W |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 载物台：尺寸≥248*212mm，行程≥127*83mm，具有通用样品夹具及多孔板夹具，支持24-68mm培养皿、玻片、多孔板等器皿。 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 9 | 技术指标7 |  | ▲ | 观察镜筒及目镜：视场数≥25mm |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 10 | 技术指标8 |  | ▲ | 荧光滤块：配置紫外、蓝、绿、金色四种荧光滤色块，编码荧光光强调节 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 11 | 技术指标9 |  |  | 物镜：配置5倍、10倍、20倍、40倍、100倍物镜 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 12 | 技术指标10 |  | ★ | 聚光镜：转盘式高级聚光镜，同时满足视野≥25mm；工作距离≥28mm；数值孔径≥0.55，可兼容明场、偏光、相差、霍夫曼、微分干涉等观察方式。 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 13 | 技术指标11 |  | ★ | 彩色相机：配备显微镜同品牌相机，相机视野≥19mm，最大增益≥250x |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 14 | 技术指标12 |  |  | 相机物理像素：≥620万 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 15 | 技术指标13 |  |  | 相机像素：≤2.4um*2.4um |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 16 | 技术指标14 |  | ★ | 图像控制及分析软件：显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌，可快速采集图像，设定实验条件，快速设置和采集所属通道，具备测量功能，具备大图拼接功能。 |  |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或技术白皮书 |  |
| 17 | 配置要求1 |  | ★ | 倒置荧光显微镜主机1台、明场光源1套、荧光光源1套、物镜（5x、10x、20x、40x、100x）1套、原厂彩色专用相机1套 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |
| 18 | 配置要求1 |  | ★ | 电脑工作站及软件 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |
| 19 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  |  | 否 | 供应商承诺 |  |