### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术册中单独附页承诺）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济要求 | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后接甲方通知10日内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | |
| 项目编号 | 2025-JQ06-W3273 | | 项目名称 | 全数字彩色超声诊断系统 | 最高限价（万元） | 25 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于PICC置管、CVC及输液港的超声引导下置管 | | | 否 | 宣传彩页或企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 成像模式 | ★ | 至少具备B、B/B、4B、M、B/M、彩色血流模式、PW模式 | | | 否 | 产品说明书 |
| 4 | 屏幕 | ▲ | ≥10.4英寸LED显示屏 | | | 否 | 产品说明书 |
| 5 | 触摸屏 |  | 具备 | | | 否 |  |
| 6 | 一键切换模式 |  | 超声模式和心电模式一键切换 | | | 否 |  |
| 7 | 血管专用预设值选择界面 | ▲ | 具备 | | | 否 | 具有MA标识的检验报告 |
| 8 | 导针架 | ▲ | 探头和导针架一体化 | | | 否 | 产品说明书 |
| 9 | 线阵探头支持频率 | ★ | 包含6.0MHz～11.0MHz | | | 否 | 产品说明书 |
| 10 | 线阵探头扫描深度范围 |  | 至少为1.5cm～10.5cm | | | 否 |  |
| 11 | 显示定位标尺方式 |  | 至少包括网格线和中心线2种 | | | 否 |  |
| 12 | 图像回放功能 |  | 手动或自动 | | | 否 |  |
| 13 | 心电波形 | ▲ | 具备冻结和记录功能 | | | 否 | 产品说明书 |
| 14 | 信息存储功能 | ▲ | 具备（包含置管相关的详尽信息） | | | 否 | 具有MA标识的检验报告 |
| 15 | 硬盘容量 |  | ≥32G | | | 否 |  |
| 16 | PICC置管测量软件 | ▲ | 具备，可测量血管面积、直径、深度，能判断导管占比 | | | 否 | 产品说明书 |
| 17 | ECG功能 |  | 可根据ECG的波形准确判断导管尖端位置 | | | 否 |  |
| 18 | 报警及安全指标 |  | 设备具备声音提示报警或显示报警 | | | 否 |  |
| 19 | 磁导航定位功能 | ▲ | 具备中心静脉导管尖端追踪及定位功能 | | | 否 | 产品说明书 |
| 20 | 配置要求 | ★ | 全数字彩色超声诊断系统1台（包含线阵探头1把、高度可调节推车（带储物篮）1台） | | | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 | | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 | | | | |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | |