采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 项目名称 | | | 集成式膜式氧合器 | 最高限价（万元） | / | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于婴幼儿心内直视手术中体外循环手术支持，可向患者体内供氧和清除血液中的二氧化碳，并有贮存血液功能，膜式氧和器与动脉滤器为集成一体模式 | 否 | 提供证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA/NMPA注册证 | 否 | 提供证明材料 |
| 3 | 组成 | ★ | 由气体交换组件（氧合仓）、硬壳储血器、热交换器和动脉滤器 | 否 | 提供证明材料 |
| 4 | 物理性能 |  | 具备自动排气功能 | 否 | 提供证明材料 |
| 5 | 过滤功能 | ▲ | 可以过滤微血栓和气泡 | 否 | 提供证明材料 |
| 6 | 温控功能 | ▲ | 具备变温功能，与水箱连接 | 否 | 提供证明材料 |
| 7 | 技术指标1 | ★ | 纤维束表面积0.2-0.5㎡之间 | 否 | 提供证明材料 |
| 8 | 技术指标2 | ▲ | 预充量≤150ml | 否 | 提供证明材料 |
| 9 | 技术指标3 | ▲ | 热交换面积≤0.3㎡ | 否 | 提供证明材料 |
| 10 | 技术指标4 | ▲ | 血流范围0.1-3L/min | 否 | 提供证明材料 |
| 11 | 灭菌要求 | ▲ | 环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 否 | 提供证明材料 |