采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 心肺复苏机 | 最高限价（万元） | 27 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | *对心脏骤停患者进行胸外按压* | | | *否* | *注册证、使用说明书* |
| 2 | 资质认证 | ★ | *NMPA认证* | | | *否* | *注册证* |
| 3 | 标准规范2 | ▲ | *FDA认证* | | | *否* | *FDA认证* |
| 4 | 驱动方式 | ★ | *电动电控，无需气源* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 5 | 按压方式 | ▲ | *仿手工按压* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 6 | 固定方式 |  | *设备固定和支撑组件采用硬质材料，避免机器重量附加到患者身上* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 7 | 按压模式 | ★ | *30:2按压和连续按压模式* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 8 | 按压频率 |  | *≥100次/min，误差≤±2次/min* | | | *否* |  |
| 9 | 最大按压深度 | ▲ | *≤5.5cm，误差≤±0.2cm* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 10 | 胸廓复位装置 |  | *具备，确保患者胸廓1:1复位* | | | *否* |  |
| 11 | 供电方式 |  | *电池供电、墙壁电、车载供电* | | | *否* |  |
| 12 | 背板 |  | *可透X射线* | | | *否* |  |
| 13 | 与除颤手柄同步使用 |  | *无需拆卸机器或者调转机器即可实现* | | | *否* |  |
| 14 | 重量（含电池） | ▲ | *≤10kg* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 15 | 工作环境湿度 |  | *5%-98%* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 16 | 防水防尘 |  | *≥IP43* | | | *否* |  |
| 17 | 防摔设计 | ▲ | *采用物理按键，非显示屏设计，* | | | *否* | *使用说明书或技术白皮书或彩页等* |
| 18 | 适航证明 | ▲ | *具备IEC60601-1-12适航证明* | | | *否* | *适航证明* |
| 19 | 配置要求 | ★ | *主机1台、背板、电池、手臂固定带、背包、充电线* | | | *否* | *企业承诺* |
| 经济要求 | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | *合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | *按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | *物资到货（服务完成）验收后付95%。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | *验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）* | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | *保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 6 | 升级与软件委会 | ★ | *保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 7 | 维修培训 | ★ | *提供不少于1人次的工程师维修培训。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | *维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | *由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | *本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。* | | | *否* | *企业承诺* |