|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
|
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于显微手术放大、照明及精细检查 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 变倍系统 |  | 至少具备五档变倍 | 否 |  |
| 4 | 最小放大倍数 |  | ≤5X | 否 |  |
| 5 | 最大放大倍数 |  | ＞20X | 否 |  |
| 6 | 变角双目镜筒 |  | 角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm | 否 |  |
| 7 | 广角目镜屈光度调节范围 |  | ≥±6D | 否 |  |
| 8 | 物镜 | ▲ | 需具有200-300mm变焦物镜，能指拨式调焦 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 操纵手柄 |  | 具备 | 否 |  |
| 10 | 照度 |  | 物面照度≥80,000Lx | 否 |  |
| 11 | 光斑 |  | 至少具备3档可调光斑 | 否 |  |
| 12 | 滤镜 |  | 具备 | 否 |  |
| 13 | 景深 |  | 110mm | 否 |  |
| 14 | 工作距离 |  | ≤310mm | 否 |  |
| 15 | 落地式支架 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 配置需求（至少包含但不限于） | ★ | 落地移动式支架系统1套、变角双目镜筒1套、目镜1对，变倍系统1套、定焦物镜1套、消毒罩套装1套、防尘罩1套 | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，费用由投标方承担。 | 否 | 企业承诺 |