|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（物资类）** | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3264 | | | **项目名称** | 肠道水疗机 | **最高限价 （万元）** | | 26 |
| **序号** | **需求名称** | **参数 性质** | | **需求具体内容** | | **是否 量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | | 用于医疗机构清洁灌肠时使用，全自动电脑控制，利用蠕动泵把经过特制的体温水和药物，从肛门缓缓输入直肠，对大肠进行清洗，可将肠道内的残留物冲洗干净，排出体外 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 2 | 标准规范 | ★ | | 具备CFDA | | 否 | 认证材料 | |
| 3 | 电磁兼容性标准 | ▲ | | 符合电磁兼容性(EMC)国家标准 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 4 | 床和机器 一体化设计 |  | | 具备 | | 否 |  | |
| 5 | 屏幕 |  | | 触摸屏控制 | | 否 |  | |
| 6 | 腹部按摩功能 | ▲ | | 具备 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 7 | 腹部按摩头震动频率 | ▲ | | ≥50HZ | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 8 | 药物恒温功能 |  | | 具备 | | 否 |  | |
| 9 | 纯水处理系统 | ★ | | 具备全自动纯水处理系统 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 10 | 纯水机 进水过滤精度 | ▲ | | ≤5um | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 11 | 连续工作时长 |  | | ≥24h | | 否 |  | |
| 12 | 药液加注功能 |  | | 具有药液加注功能，进药量可控可调 | | 否 |  | |
| 13 | 管路数量 |  | | 具有双进双出管路，可做肠道水疗；也可灌注益生菌等 | | 否 |  | |
| 14 | 水温控制范围 |  | | 30℃～40℃范围可调节，能保持37℃左右恒温，温度允差±2℃ | | 否 |  | |
| 15 | 容量 |  | | 储液桶容量≥10L；药液杯容量≥500ml | | 否 |  | |
| 16 | 给液/停液 时间 |  | | 给液时间1s～10s可调，误差：±5％ 停液时间0s～20s可调，误差：±5％ | | 否 |  | |
| 17 | 灌注液量总量 |  | | 灌水液量0～20000ml，步进为100ml±10％ 灌药液量0～500ml，步进为10ml±10％ | | 否 |  | |
| 18 | 压力实时监测 |  | | 具有肠道压力实时监测、实时显示，压力值超过设定值，机器自动报警，停止工作 | | 否 |  | |
| 19 | 断电保护 |  | | 具有超温超压自动断电保护，余液不足自动停止加热，防止干烧 | | 否 |  | |
| 20 | 配置要求 | ★ | | 肠道水疗机一套（含主机1台、储液桶1个、药液储存罐1个等） | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | 否 | 原厂授权 （企业承诺） | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | 否 | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分；  ②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | |