采购需求表（物资类）

| 编号 |  | 2025-JQ06-W3309 |  |  | 项目名称 | 冰冻切片机 | 最高限价（万元） | 38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于新鲜组织的快速冷冻、切片，满足术中快速冰冻诊断需求。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 提供注册证 |
| 3 | 切片厚度设置 |  |  | 1-100μm，最小增幅步进0.5μm |  |  |  | 是 |  |
| 4 | 修片厚度设置 |  |  | 5-600μm，可以设定10μm，20μm等不同增幅步进。 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 样本回缩 |  | ▲ | 具备样品回缩功能，样本回缩范围1-100μm，增幅步进≥5μm |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 行程范围 |  | ▲ | 水平行程范围：≥25㎜，垂直行程范围：≥55㎜; 进样方式为电机驱动样本头进样，非刀架进样模式 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 按键操作功能 |  | ▲ | 采用按键控制或触屏控制 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 压缩机 |  |  | 具备≥2个独立压缩机制冷，每个压缩机可单独关闭或者开启 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 制冷 |  | ▲ | 速冻架：速冻架冷冻位点数 ≥ 15个，速冷架制冷温度 ≤ -42℃ |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 样本头 |  |  | 样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 刀架 |  | ▲ | 采用冷空气循环和刀架送风技术或独立制冷 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 12 | 冷凝瓶 |  |  | 废液瓶液位直观可见，提前预警更换 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 快速制冷位点 |  |  | 具备快速制冷位点，位点数≥2个 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 多功能按键板 |  | ★ | 具备按键板，可实现对样本的前后运动、切修片切换、温度等进行快速调节；非摇杆式操作。 |  |  |  | 否 | 提供按键面板实物图片 |
| 15 | 自动除霜功能 |  | ▲ | 可设定自动除霜时间点，也可以主界面手动开启除霜功能。主屏幕有一键开启除霜功能键。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 16 | 消毒功能 |  | ★ | 箱体标配UV紫外消毒功能，UV紫外消毒可手动快速开启，也可设置自动定时开始，拒绝其它耗材类消毒方式。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 17 | 生物安全 |  | ★ | 设备具有抗菌纳米银离子涂层 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 18 | 负压抽吸 |  | ▲ | 箱体内具备负压抽吸功能，以辅助修块、切片和展片 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 19 | 配置要求 |  | ★ | 1、冰冻切片机主机一台； 2、压缩机2个； 3、手轮1个； 4、刀架和样品头各1个； 5、样本托≥10个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 |  | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 |  | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术指标分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术指标分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |