采购需求表（物资类）

| 项目 编号 |  | 2025-JQ06-W3308 |  |  | 项目名称 | 血液净化设备 | 最高限价（万元） | 49.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于成人和儿童，具备成人和儿童治疗模式，可进行CRRT治疗和多种血浆净化治疗。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证、CE认证 |  |  |  | 否 | 提供注册证、相关认证或符合性声明 |
| 3 | CRRT治疗模式 |  | ★ | 缓慢连续性超滤（超滤） 连续性静脉静脉血液滤过（持续缓慢式血液滤过） 连续静脉静脉血液透析(持续缓慢式血液透析) 连续性静脉静脉血液透析滤过（持续缓慢式血液透析滤过） |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 4 | 血浆置换模式 |  | ▲ | 治疗性血浆置换（血浆置换） 双重滤过（双重滤过血浆交换） 血液灌流（血液吸附） 血浆灌流（血浆吸附） 配对血浆滤过吸附 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 5 | 屏幕显示 |  |  | 中文操作界面，图文显示操作指引 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 泵数 |  | ★ | ≥5泵 |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 7 | 加温装置 |  |  | 与主机一体化设计，1个，双面板式加热。 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 加温方式 |  | ★ | 加温置换液或血浆（不可加温血液） |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 9 | 温度设定范围 |  |  | ≥35℃-39℃ |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 重量平衡 |  | ★ | ≥2个称，非平衡系统 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 11 | 血泵 |  | ▲ | 0-350ml/min |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 12 | 置换液泵（补充液） |  | ★ | 0-5L/h |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 13 | 透析液泵 |  | ▲ | 0-10L/h |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 14 | 注射器泵 |  |  | 0-15mL/h |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 压力监测 |  |  | 动脉压（入口压）、静脉压（回血压）、滤器前压（净化器压）、滤过压、跨膜压（TMP） |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 压力监测数量 |  |  | ≥5个 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 动脉压 |  |  | ≥（-100mmHg～+10mmHg） |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 跨膜压 |  |  | ≥（-100mmHg～+300mmHg） |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 滤过压 |  |  | ≥（-300mmHg～+10mmHg） |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 静脉压 |  |  | ≥（-10mmHg～+500mmHg） |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 报警功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 22 | 配置需求 |  | ★ | 主机1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 耗材要求 |  | ★ | 管路滤器可拆分 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 |  | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 |  | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 采购单位：（业务部门盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 血液净化装置 |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3308 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 血液净化装置的体外循环血路 | / | 50 | 套 | 10 |  |